- 2002D称重显示器

- 使 用 说 明 书

浙制 00000543 号

- 福 州 科 杰 电 子 衡 器 有 限 公 司

- 地址：福建省福州市五一中路先施大厦日座16层      电话：0591-3362336

目                录

- 概述与主要技术指标

- 安装

- 传感器的连接

- 打印机的连接

- 大屏幕接口/串行口的连接

- 标定调试

- 标定

- 参数设置

- 标定的修正方法

- 传感器故障情况的查找

- 调试技巧

第四章、  操作方法

一、置零

二、去皮

三、日期与时间的设置

四、数据记录的贮存

五、打印

六、记录的清除

七、数据记录的检查

八、记忆皮重的输入方法

第五章、  特殊显示的意义和出错情况的处理

附录

本显示器自销售之日起一年内，在正确使用条件下，出现非人为故障

属保修范围，请用户将产品及保修卡（编号相符），一同寄往本公司。本公

司对显示器实行终身维修。

第一章        概                      述

- 首创的全自动数字式修正四角使调试更省心、更省力。

- 通过接线盒将各传感器的模拟信号转化为数字信号，相当于使用了数字传感器。精度更高、更稳定，温漂更低。

- 可帮助检测秤体中损坏的传感器。

- 汽车衡等多传感器称重系统的首选仪表。

- 2002D型称重显示器主要功能：

1、真正的全面板标定调试，不仅可面板标定，还可以通过面板操作自动修正四角偏差。

- 2、可连接8只350Ω的传感器，在多传感器的秤体中，若一个或多个传感器损坏，本显示器

- 可方便帮助您查出损坏的传感器

3、几乎可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录，可打印日报表、

分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表

4、完整的数据记录的贮存、检查、删除处理。可记忆255个车号，100个货号，512组记

录。如用户有特殊要求还可扩展4倍，具有断电数据保护。断电时数据保护>40000h

- 5、具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响

6、可设置零点跟踪范围和置零范围

7、具有一般去皮、预置皮重、按车号调用皮重的功能

8、具有完备的自检功能和多种出错信息提示

9、串行通讯接口（连续、指令两种方式可设置）有电流环，RS232，RS485三种信号（选件）

10、具有大屏幕显示接口，有电流环或RS232两种信号，可方便地与多个大屏幕显示器相连

- 2002D型称重显示器主要技术指标：

1、  输入信号范围            -40mV～+40mV

2、  最大净输入信号          40mV

3、  非线性                  <0.01%F·S

4、  增益漂移                10PPm/℃(TYP)

5、  零点漂移			     ±0.15μV/℃(TYP)

6、  最小分辨率               0.4μV

7、  供桥电源                DC12V，I>350mA

8、  电源电压                AC180-240V  49HZ-51HZ

9、  使用温度                显示器：0℃～+40℃   接线盒：-40℃～+75℃

10、 储运温度                -50℃～+100℃

11、 相对湿度                ﹤90%

12、 外型尺寸                310×195×186

13、 保险丝                  0.5A

第二章         安        装

- 传感器的连接

1  +13V

2  OUT

3  IN                   接  线  盒  示  意  图

4  GND

5  +18V

6  7   8   9  10  11  12 13  14  15  16  17  18 19  20  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

+IN8  +V  +IN7  +V  +IN6  +V  +IN5 +IN4  +V   +IN3  +V  +IN2  +V  +IN1  +V

-IN8   -V  -IN7   -V  -IN6  -V  -IN5  -IN4  -V  -IN3  -V  -IN2  -V  -IN1  -V

+IN8

1、显示器与接线盒的连接：

1         |         1     +13V

6             |               OUT         显示器与接线盒之间连线

|               IN           长度可以达到50米,注意此

9             |               GND           处连线错误可能导致仪表损坏！

5         |         5     +18V

显示器端                  接线盒端

1 2 3  4 5

- - - - - - - - - - - -

1          5

6       9

-V     35                  -V

+V                        +V

-IN1                                                    传感器1

+IN1

接            -V

+V                          -V

线           -IN2                          +V

+IN2                                                    传感器2

盒           -V

+V                                                     传感器3

-IN3

+IN3                         +V

-V                         -V

+V

……   6                                   ……   传感器8

供桥-

供桥+

信号-

信号+

供桥-

供桥+

信号-

信号+

信号-

信号+

供桥-

供桥+

2、接线盒与传感器的连接

第二章         安        装

二、打印机的连接

打印机接口采用标准的并行输出，接插件采用25芯RS232插头座。

| 引脚 | 1 | 2——9 | 11 | 16 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | ST | D0——D7 | BUSY | INIT | 信号地 |

三、大屏幕接口/串行口的连接

大屏幕接口与串行口共用一只15芯RS232插头座,大屏幕接口为20mA恒流的电流环信号

或RS232信号（选件），串行口工作方式有电流环信号、RS232信号或RS485信号（选件）。

- 大屏幕接口的连接

（１）、连接方法

| 引脚 | 9 | 10 | 2 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | [电流环]+OUT | [电流环]-OUT | [RS232]TXD | [RS232]GND |

（２）、数据格式

每隔100ms发送一组数据，每组数据有3帧，每帧数据有11个位：1位起始位（0），

8位数据位（d0－d7），1位标志位和1位停止位（1）。其意义如下：

第一帧：d0-d2  ---  为小数点的位置（0－４）

d3     ---  1表示重量为负      0表示重量为正

d4     ---  1表示称重稳定      0表示称重未稳

d5     ---  1表示重量单位为吨  0表示重量单位为公斤

d6-d7  ---  g16 - g17

标志位 ---  0

第二帧：d0-d7  ---  g8 - g15

标志位 ---  0

第三帧：d0-d7  ---  g0 – g7

标志位 ---  1

(注：g0-g17 为显示重量值的二进制表示)

2、串行口的连接

（1）、连接方法

电流环信号的连接

| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | 输入正 | 输入负 | 输出正 | 输出负 |

RS232信号的连接

| 引脚 | 3 | 4 | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 信号 | 输入（RXD） | 输出（TXD） | 信号地 |

RS485信号的连接

| 引脚 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 信号 | 输入正 | 输入负 | 输出正 | 输出负 |

（2）、数据格式

串行口通讯数据格式为：1位起始位、7位数据位、1位校验位和1位停止位。通讯方

式由F04决定。

第二章         安        装

（3）、串行口的连续发送方式

在该种方式下，显示器不断地将当前的称重信息向外发送，且不接受任何输入信息。

数据格式为（XON）AA（±）nnnnnnpttttttef1f2（CHK）（XOF）

其中：（±）nnnnnn  为净重

p  为小数点位置

tttttt  为皮重值

e  为出错信息

f1f2  为状态

（XON）起始字  ASC码为02H

（CHK）校验字，它的ASC码等于前面所有字的ASC码的异或和然后再与64

或的结果

（XOF）结束字  ASC码为03H

状态字f1：                               状态字f2：

| 位 数 （BIT） | 工 作 参 数 |  | 位 数 （BIT） | 工 作 参 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | “自动”指示亮=1，不亮=0 |  | 0 | “零位”指示亮=1，不亮=0 |
| 1 | “日期”指示亮=1，不亮=0 |  | 1 | “吨”为单位=1，“公斤”=0 |
| 2 | “时间”指示亮=1，不亮=0 |  | 2 | 有记录=1，无记录=0 |
| 3 | “稳定”指示亮=1，不亮=0 |  | 3 | 恒为0 |
| 4 | “去皮”指示亮=1，不亮=0 |  | 4 | 恒为0 |
| 5 | 恒为0 |  | 5 | 恒为0 |
| 6 | 恒为1 |  | 6 | 恒为1 |
| 7 | 校验位 |  | 7 | 校验位 |

（4）、串行通讯的指令方式

（A）；握手命令

主机命令：（XON）（ADD）A（CHK）（XOF）     （（ADD）为从机地址）

从机回答：（XON）（ADD）A（CHK）（XOF）

（B）：取当前称量和状态

主机命令：（XON）（ADD）B（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）B(±)nnnnnnpttttttef1f2（CHK）（XOF）

（D）：清除最早的一次记录

主机命令：（XON）（ADD）Ｄ（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）Ｄ(OK)（CHK）（XOF）

（E）：执行某一按键的功能

主机命令：（XON）（ADD）E kk（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）E(OK)（CHK）（XOF）

同时从机执行第“kk”号按键的功能

（F）：取当前显示内容

主机命令：（XON）（ADD）F（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）F p1d1p2d2p3d3p4d4p5d5p6d6f（CHK）（XOF）

PI为1时,第I个显示字小数点亮；为0时，第I个显示字小数点不亮。

dI为第I个显示字的显示内容，f 为各指示灯的显示情况

（G）：取参数

主机命令：（XON）（ADD）G nnn（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）G nnn(sss)1(sss)2……(sss)6（CHK）（XOF）

第二章         安        装

（H）：参数设置

主机命令：（XON）（ADD）H nnn(sss)1(sss)2……(sss)6（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）H（OK）（CHK）（XOF）

（J）：设置日期和时间

主机命令：（XON）（ADD）J yymmdd hhnnss（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）J（OK）（CHK）（XOF）

（yy、mm、dd 、hh、nn、ss分别为年、月、日、时、分、秒）

（K）：置零

主机命令：（XON）（ADD）K （CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）K（OK）（CHK）（XOF）

（L）：去皮

主机命令：（XON）（ADD）L （CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）L（OK）（CHK）（XOF）

（M）：预置皮重

主机命令：（XON）（ADD）M tttttt（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）M（OK）（CHK）（XOF）

（N）：调回某车号的皮重

主机命令：（XON）（ADD）N ccccc（CHK）（XOF） （调用车号为ccccc的皮重）

从机回答：（XON）（ADD）N（OK/Err）（CHK）（XOF） （Err为无此车号）

（O）：清除全部记录

主机命令：（XON）（ADD）O（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）O（OK）（CHK）（XOF）

（P）：设置车号

主机命令：（XON）（ADD）P ccccc（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）P（OK）（CHK）（XOF）

（Q）：记录货号

主机命令：（XON）（ADD）Q uu（CHK）（XOF）   （uu为货号）

从机回答：（XON）（ADD）Q（OK）（CHK）（XOF）

（R）：取当前车号

主机命令：（XON）（ADD）R（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）R ccccc（OK）（CHK）（XOF）

（S）：取当前货号

主机命令：（XON）（ADD）S（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）S uu（OK）（CHK）（XOF）

（T）：取最早的一次记录

主机命令：（XON）（ADD）T（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）T yymmdd hhnnss ccccc uu gggggg tttttt（OK）（CHK）

（XOF） (gggggg为毛重，tttttt为皮重)

（U）：开机

主机命令：（XON）（ADD）U（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）U（OK）（CHK）（XOF）

（V）：关机

主机命令：（XON）（ADD）V（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）V（OK）（CHK）（XOF）

（W）：打印设置

主机命令：（XON）（ADD）W atpcLLLLLLb（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）W（OK）（CHK）（XOF）

(a、t、p、c、llllll、b 分别对应参数设置中的AutO、tyPE、Arr、cHr、L、b)

第三章     标   定   调   试

正确地接好传感器，接通电源，显示器进行笔划自检，按任意键，进入工作状态。在仪

表背面的15芯RS232插头座上，插上标定插头。（注：出厂装箱内有一14、15脚短接的15

芯RS232插针，即为标定头）。便可以进行标定和参数设置，在标定过程中，可用[←]、[→]

键上下翻阅，如需返回称重状态，请连续按[取消]键。操作方法如下：

- 设置参数

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[标定] ·按[输入] | 在称重状态下 显示[cAL 1] | 选择希望标定内容 cAL= 1 设置参数 cAL= 2 修正四角 cAL= 3 标定 cAL= 4 查看标率 比如: 需设置参数，请选择1 |
| 2 | ·按[1][0] ·按[输入] | 显示[d ***] 显示[d 010] | 输入分度值（d=分度值） 可以为1/2/5/10/20/50/100 比如：10 |
| 3 | ·按[0] ·按[输入] | 显示[dc *] 显示[dc 0] | 输入小数点的位置（dc=小数点位置） 可以为0～4 比如：0 |
| 4 | ·按[3][0] [0] [0] [0] ·按[输入] | 显示[F *****] 显示[30000] | 输入秤体最大量程值（超载报警值自动形成，为F加上9个分度值）， 比如：30000 |
| 5 | ·按[1] ·按[输入] | 显示[CH-1 *] 显示[CH-1 1] …… 显示[CH-8 *] | 输入传感器接线盒中八路信号通道的使用情况。设置为1表示对应通道被使用（即接有传感器）设置为0则表示未使用。如CH-1设置为1表示第一路信号通道(即+IN1，-IN1之间)连有传感器，为0则反之。 |
| 6 | ·按[输入] | 称重显示状态 | 至此参数设置结束，返回称重状态 |

二、修正四角（在操作该步前，应让整个称重系统先通电30分钟）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[标定] ·按[2] ·按[输入] | 在称重状态下 显示[cAL 1] 显示[cAL 2] | 选择2 表示修正四角 |
| 2 | ·按[输入] | 显示[noLoAd] 显示[ --00-- ] | 检测空秤零点，让秤空载后按[输入]键 等待5~10秒 |
| 3 | ·按[输入] ·按[输入] …… ·按[输入] | 显示[AdJSUt] 显示[ --00-- ] 显示[AdJSUt] 显示[ --00-- ] …… 称重显示状态 | 检测秤各角的修正系数：在某一角(传感器支承点)加载一固定重量。稳定指示灯亮后，按[输入]键，仪表显示[ --00-- ]并自动计数，在此过程中不可改变秤台上的重量，等待约3~12秒后，仪表再次显示[AdJUSt]。 将固定重量移至秤台的另一角并重复以上操作，直至最后一角操作完毕后，自动返回称重状态，四角修正便完成。 |

第三章     标   定   调   试

三、标定（在操作该步前，应让整个称重系统先通电30分钟）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[标定] ·按[3] ·按[输入] | 在称重状态下 显示[cAL 1] 显示 | 选择3 表示标定 |
| 2 | ·按[输入] | 显示[noLoAd] 显示 | 再检测空秤零点，让秤空载并稳定后按[输入]键，显示[ ------ ] ，在此过程中不可改变秤台上的重量，等待约3~9秒 |
| 3 | ·输入加载 重量，按[1] [0][0][0] [0] ·按[输入] | 显示[AdLoAd] 显示 显示 | 加载一定的重量,越接近满量程越好 比如:10000公斤 等待数秒后，标定结束，返回称重状态 |

四、查看标率

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[标定] ·按[4] ·按[输入] | 在称重状态下 显示 显示[cAL 4] | 选择4 表示查看标率 标率是显示器在标定中自动生成，不必修改。 |
| 2 | ·按[输入] | 显示 | 1号传感器的修正系数。 |
| 3 | ·按[输入] ·按[输入] | 显示[2. *****] …… 显示[r2 ***] | 查看标率，查看结束后，返回称重状态。此标率可通过打印机打印保留(报表5)。 |

五、标定的修正方法：

在标定过程中因使用的砝码较少，且受传感器的非线性因素的影响，当秤体加载后，若发

现仍有少量误差时，本显示器提供您修正的方法。在称重状态时,插上标定头，方法如下：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[ P2 ]键 ·输入密码 [9][9][0][5][1][8] ·按[输入]键 | 显示[P 00000] 显示 显示[F *****] | 输入密码(990518) “*****”为当前称重重量 |
| 2 | ·输入要被修改的重量 [9][9][9][9] | 显示[F 09999] |  |
| 3 | ·按[输入]键 ·输入目标重量 ·按[输入]键 | 显示[n 00000] 显示[n 10000] 显示 | 输入目标重量 比如: 10000 修改结束,回到称重状态 |

注：以上操作即将重量由9999修正为10000，放大万分之一。

第三章     标   定   调   试

六、检测每路传感器的输出电压（毫伏数），检测方式如下：

⑴  在插上标定头时，用[P3]键可检测各传感器的输出电压。当仪表在检测过程中，

<自动>和<日期>两个指示灯跳闪。按[P3]键显示 [tESt  0]：

tESt 输入0    为检测仪表A/D，显示[good] 表示正常，显示[bad] 表示不正常。

tESt 输入1~8  为检测对应的通道传感器输出信号电压的毫伏数，如该路传感器信号

电压的变化同加载重量的变化相对应，则该路传感器连线正确，反之

则信号线接反。如需退出该功能，请连续按[取消]键，即可。

⑵  [P3]键的该功能可帮助您方便地查找出现故障的传感器。

⑶  [P3]键的该功能还可以帮助您调平整个秤台。

七、安装调试步骤：

根据我们的实际经验，将以下安装调试步骤推荐给您，以供参考：

⑴、仪表与接线盒的连接：

仪表9芯RS232座的1～5脚依次与接线盒的1～5端相连即可，(此处连线错误，可能导致仪表损坏!敬请正确连线。)有无屏蔽层不影响称重。如连线正确，此时仪表显示应由“Err

04”变为其它显示，反之，就是连线不正确。

⑵、传感器与接线盒的连接：

首先将秤体中所使用的各只传感器编号，信号端分别与接线盒的±IN1、±IN2…±IN8的端子对应相连，供桥端连接到+V、-V端子上，（如果传感器线为六芯，则正供桥应与正反馈短接后接到+V端子上，负供桥应与负反馈短接后接到-V端子上）。

⑶、连线完成以后，将仪表通电开机，此时如果：

① 仪表显示“Err  04”表示仪表与接线盒的五根线连接有误。

② 用上一节（六）介绍的方法检测各路传感器的输出信号毫伏数可方便地检查传感器连

线是否正确、传感器信号线有无接反、秤台有没有调平、传感器有无故障等。

③ 仪表显示“Err  01”或“Err  03” 或“Err  06” 此时您不必理会此出错信号，

通过标定出错信号会自动消失。

⑷、用[cAL   1] 设置标定参数。

⑸、用[cAL   3] 对秤进行粗略的标定，比如：用一个人的估计重量对秤进行标定。

⑹、用重车对秤进行加载、卸载数次，检查回零情况。以确认秤体安装正确。第五、第六步

看上去好象没有必要，但根据我们的经验却是非常重要，因为一方面可以帮助您检查秤

体安装是否正确，另一方面又可帮助压实传感器的支承部，提高秤体的重复性。

⑺、以一固定重量（通常为量程的10% ~100%）用[cAL  2]对秤进行四角修正。固定重量通常

用一辆铲车或砝码。

⑻、以标准重量（通常为量程的20% ~100%）用[cAL  3] 对秤进行标定。至此秤的安装调试

工作全部结束。

注１：重新标定时，不影响原四角修正的精度，但重新四角修正会影响原标定的精度。

如：一台秤您已进行了四角修正,并且标定过一次。结果四角修正的精度已满意，但标

定没有达到精度，那您只需用选择[cAl   3]重新标定即可。

注2：四角自动修正后，如果发现仍有微量偏差，可以通过[cAl  4]修改各传感器的修正系数，

进行人工修正偏差。

第三章     标   定   调   试

八、按[设置]键可对不同的参数进行检查和设置，以下为各参数的意义

F 01    置零范围：    0---不能置零

1---置零范围为满量程的2%

2---置零范围为满量程的4%

3---置零范围为满量程的10%

4---置零范围为满量程的20%

≥5---置零范围为满量程的100%

F 02     通讯地址：   1~26对应A~Z

F 03   通讯波特率：   0---300波特率  1---600波特率  2---900波特率 3---1200波特率

4---2400波特率  5---4800波特 6---9600波特率

F 04     通讯方式：   0---指令应答方式，数据格式为：7位ASC码+1位偶校验位

1---指令应答方式，数据格式为：7位ASC码+1位奇校验位

2---指令应答方式，数据格式为：8位ASC码   无校验位

3---指令应答方式，数据格式为：7位ASC码+1位偶校验位

但接受数据时，不检验校验字（CHK）是否正确或有无

4---连续发送方式，数据格式为：7位ASC码+1位偶校验位

5---连续发送方式，数据格式为：7位ASC码+1位奇校验位

6---连续发送方式，数据格式为：8位ASC码   无校验位

7---连续发送方式，数据格式为：7位ASC码+1位偶校验位

14---TOLEDO 8142连续发送方式

24---GM 8803 连续发送方式

F 05    车号是否使用：    0---不使用        1---使用

F 06    货号是否使用：    0---不使用        1---使用

F 07        重量单位：    0---公斤          1---吨

F 08                ：    为1

F 09   零点跟踪范围 ： 0.0~9.9---零点跟踪范围为0.0~9.9个分度值，通常为0.5

F 10   判稳时间间隔 ： 0.1~9.9---判稳时间间隔为0.1~9.9秒，通常为1.0

F 11   判稳变化范围 ： 0.1~9.9---判稳范围为0.1~9.9个分度值，通常为1.0

Auto  打印贮存方式 ：  0---手动打印贮存    1---自动打印贮存

TyPE    打印机种类 ：  0---打印无效        1---微型打印机

2---9针打印机       3---24针无汉字库打印机

4---24针有汉字库打印机

Arr        打印格式 ：   0---记录格式      1---1联单格式

2---2联单格式     3---3联单格式

chr       打印方式 ：   1---正常打印      0---填充式打印

L      自动打印的最小自动打印重量：必须大于10个分度值

b          走纸行数：   0~30

bOUt  大屏幕显示内容：  0 ---毛重      1，2 ---净重（与显示器的显示内容一致）

3 ---时间

H     重量显示扩大十倍：当标定的分度数不大于6200，并输入密码822此功能才有效。

说明：以上参数只有在标定插头插上才会全部显示，否则只显示Auto、TyPE、Arr、L、b、chr、

bOUt等参数。

第四章     操   作   方   法

- 置零

只有显示在置零范围以内，且稳定灯亮时，置零起作用。按[置零]键，可以使显示

回零，此时零位指示灯亮。否则，置零不起作用。置零范围的设置参见标定一章。

- 去皮

一般去皮：在称重显示状态下，显示重量为正，且稳定灯亮时，按[去皮]键可以将显示

重量作为皮重扣除，此时显示器显示净重为0，去皮指示灯亮。

预置皮重：在称重显示状态下，按[置皮]键，显示器显示[P ***.**]，此时显示的数值

为原皮重值。若需设置新的皮重值，则可用数字键送入后，再按[输入]键即

可。

按车号调用皮重：在称重显示状态下，按[车号]键，显示器显示[O *****]，用数字键

送入正确的车号后，再按[去皮]键即可，此时显示器便从内存中找到该车号

对应的皮重值调出使用

在称重显示状态下，且去皮指示灯亮时，再按一次[去皮]键，显示器便清零皮重值。去

皮指示灯灭，显示器显示毛重值。

- 日期与时间的设置

（1）、在称重显示状态下，按[日期]键，日期指示灯亮，显示器显示当前日期。如果正确，按

[输入]键或[取消]键退出。如果不正确，用数字键送入正确的日期后，按[输入]键即可。

（2）、在称重显示状态下，按[时间]键，时间指示灯亮，显示当前时间并自动走时。如果正确，

则直接按[输入]键或[取消]键退出。如时间不正确，则用数字键送入正确的时间后，再

按[输入]键即可。

四、数据记录的贮存

（1）、数据贮存可设为使用车号（货号）方式或不使用车号（货号）方式，若设为不使用车号（货      号）方式时，所有与车号（货号）相关的操作和打印便不存在（见标定一章）。本显示器的车号为5位数，货号为2位数。如贮存设置为自动时，数据贮存将自动进行，此时不能手动贮存，即[贮存]键无效。数据不稳定时或毛重≤0或净重≤0时，都不能进行贮存。数据贮存有以下三种方式：

1、先空车贮存，再重车贮存，或者先重车贮存，后空车贮存。也就是说要经过两次

贮存才构成一组完整记录。

2、重车前来称量且皮重已知时，即去皮指示灯亮时，一次贮存便构成一组完整记录。

3、称量的不是装物的车辆，而是一个货物，此时总是一次贮存便构成一组完整记录。

（2）、本称重显示器为了能别区分以上三种贮存的情况，特作以下协定：

1、车号必须是00001～99999之间的任意数。如果车号设置为00000时，表示目前称

重的不是一个载物的车辆，而是一个货物。

如果显示器的去皮指示灯亮，则皮重已知，因此一次贮存便构成一则完整的记录。

2、如果车号设置为00001～99999之间的任意数，而且显示器的去皮指示灯不亮（即

毛重状态时），则必须经过两次贮存操作才能构成一组完整的记录。

（3）、关于自动贮存和打印：

自动贮存打印时，没有两次贮存方式。贮存的车号、货号为贮存前已设置好的车号、

货号（见标定一章）。自动贮存的皮重值分以下三种情况：

1、显示器的去皮指示灯亮时，便以当前称重的皮重值存入该组记录。

2、显示器的去皮指示灯不亮时，便自动在内存中查找该车号下的皮重值，并以该皮重

值存入该组记录。

3、显示器的去皮指示灯不亮时，且内存中该车号下的皮重值没有时，便以0作为皮重

值存入该组记录

第四章     操   作   方   法

（4）、若车号多于255个时，显示器会显示[Err 10]，此时可以通过清除一节所介绍的方法清

除显示器内的记录。若记录多于521组时，显示器便会自动将最早的一次记录压出。

五、关于打印

- 如果打印设置为有效的，用[贮存]键每贮存完一组完整的记录的同时，便打印出该组称重

记录。如因为某种原因，未能打印好完整记录，在排除故障之后，按一下[打印]键即可补充打

印出当前贮存的记录。在一组称量结束后，可以按[补充]键打印出该组记录的累计值。

（1）、打印每组记录的操作的方法：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 在称重显示状态下 | 物体上秤前，显示为零且稳定 |
| 2 | ·按[贮存] | 显示[ *****] | 需显示稳定即稳定指示灯亮 |
| 3 | ·按数字键输入车号 ·按[输入] | 显示[O *****] 显示 | 输入车号 比如：01111 |
| 4 | ·输入货号 ·按[输入] | 显示[hn **] 显示[hn 11] | 输入货号 如：11，贮存结束，开始打印(注) |

注：1、只有当车号为零或皮重已知（已经去皮，去皮操作详见本章去皮一节，去皮操作需在

按[贮存]键之前），在第一次以上操作后，就开始打印。

2、如使用空车、重车的两次贮存方法，在第一次操作后，因该组记录还不完整（只贮存

毛重或皮重），显示器只显示[LOAD]约1.5秒以提示操作者，但不打印。需经过第二

次操作才能打印。不过，此时若按[打印]键仍可将此不完整的记录打印出。打印出

的结果总是：

①序号为空白，②毛重和净重均为0，③皮重值为当前显示重量。（见附录）

（2）打印各类报表

用[报表]键可以打印出以下几种报表，具体操作方法如下：

1、分类统计的日报表（即按时间、按车号、按货号）

2、总报表1（即按时间顺序所有记录）

3、总报表2（即按车号所有记录）

4、总报表3（即按货号所有记录）

5、总报表4（即所有车号对应的记忆皮重）

6、总报表5（显示器的所有参数设置和标定结果,即标率，需插上标定头）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[报表]键 ·送入日期 ·按[输入]键 | 在称重显示状态下 显示[ d **.**] 显示[ d 06. 23] | ·显示当前日期（月、日）此时您可选择 需要打印报表的日期 ·如：6月23日 |
| 2 |  | 显示[ Prnt ] | ·此时，显示器便开始打印6月23日的日 报表 |
| 3 |  | 显示 | ·打印完毕后，显示器自动显示6月23日之前下一个有记录的日期 ·此时，如果您还希望打印别的日期的日 报表，便可以按第2步中介绍的方法操作。 否则按[取消]键退出 ·如果6月23日之前不再有任何称重记录 时，显示器便自动退回称重显示状态。 |

注：在以上操作的第一步中将日期送入00.0*（* =1~5），再按[输入]键即可打印出相应

的总报表（1~5）。

第四章     操   作   方   法

六、关于记录的清除：

（1）、用任何一种方式清除记录时，显示器都会显示[Sure 0]，提示操作者确认。此时，

当“Sure”≠0，再按[输入]键表示确认。否认时，让“Sure”=0，再按[输入]

键或者按[取消]键退出。

（2）、操作方法：

- 在称重状态下，按[清除]键，可清除全部记录（包括所有车号和记忆的皮重）。

- 在称重状态下，按[车号]键，送入某车号后，再按[清除]键，可清除该车号，

及对应的记忆皮重，以及对应的记录。

- 在称重状态下，按[P3]键，可清除最后一次贮存的称重记录

- 清除以下记录请查阅数据记录检查一节：某一车号对应的全部称重记录（该车号，以及它的记忆皮重）、某一货号对应的全部称重记录、任意一个称重记录。

七、关于数据记录的检查：

用[查询]键可以按不同的方式检查显示器内各种数据记录，当进入检查状态时，[查询]键和[输入]键具有相同的功能，操作方法如下；

（1）、按照日期检查记录

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[查询] ·按[查询] | 在称重状态下， 显示[rEAd 1] | 选择希望检查的内容和格式 rEAd= 1 -- 检查某一天的全部记录 2 -- 检查某车号的全部记录 3 -- 检查某货号的全部记录 4 -- 检查车号 |
| 2 | ·送日期 ·按[查询] | 显示[d **.**] 显示[d 06.23] | 选择您希望检查的一天的记录 如：6月23日 接下去便依次显示6月23日的每次记录 |
| 3 | ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] | 显示[no 001] 显示[t - **.**] 显示[0 *****] 显示[hn **] 显示[A *****] 显示[t *****] 显示[n *****] | 第一次记录 时间（时/分） 车号 货号 毛重 皮重 净重 |
| 4 | ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] | 显示[no 002] 显示[t - **.**] 显示[0 *****] 显示[hn **] 显示[A *****] 显示[t *****] 显示[n *****] | 第二次记录 时间（时/分） 车号 货号 毛重 皮重 净重 |
| … | … | … |  |
|  | ·按[查询] | 显示[End] | 检查结束，返回称重状态 |

①在第2步中按[清除]键可以清除该日期的全部称重记录。

②在第3步之后（包括第3步），按[清除]键可以清除您正在检查的该组称重记录。

第四章     操   作   方   法

（2）、按车号检查记录

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[查询] ·按[2] | 在称重状态下， 显示[rEAd 1] 显示[rEAd 2] | 选择2表示按车号检查记录 |
| 2 | ·按[查询] ·送车号 | 显示[o **.**] 显示[o 11111] | 选择您希望检查的一个车号的记录 如：11111 接下去便依次显示11111号车的全部称重记录 |
| 3 | ·按[查询] | 显示[p *****] | 该车的记忆皮重值 |
| 4 | ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] | 显示[no 001] 显示[d - **.**] 显示[t - **.**] 显示[hn **] 显示[A *****] 显示[t *****] 显示[n *****] | 第一次记录 日期（月/日） 时间（时/分） 货号 毛重 皮重 净重 |
| 5 | ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] | 显示[no 002] 显示[d - **.**] 显示[t - **.**] 显示[hn **] 显示[A *****] 显示[t *****] 显示[n *****] | 第二次记录 日期（月/日） 时间（时/分） 货号 毛重 皮重 净重 |
| … | … | … |  |
|  |  | 显示[End] | 结束 |

①、在第2步中按[清除]键可以该车号的全部记录，但记忆皮重值不被清除。

②、在第4步之后（包括第4步），按[清除]键可以清除您正在检查的该组称重记录。

- （3）、按货号检查称重记录

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[查询] ·按[3] ·按[查询] | 在称重状态下， 显示[rEAd 1] 显示[rEAd 3] | 选择3表示按货号检查记录 |
| 2 | ·送货号 ·按[查询] | 显示[hn **] 显示[o 11] | 选择您希望检查哪一个货号的记录 如：11 接下去便依次显示11货号的全部称重记录 |
| 3 | ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] | 显示[no 001] 显示[o *****] 显示[t **.**] 显示[d **.**] 显示[A *****] 显示[t *****] 显示[n *****] | 第一次记录 车号 时间（时/分） 日期（月/日） 毛重 皮重 净重 |

第四章     操   作   方   法

续上表

| 4 | ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] ·按[查询] | 显示[no 002] 显示[o *****] 显示[t **.**] 显示[d **.**] 显示[A *****] 显示[t *****] 显示[n *****] | 第二次记录 车号 时间（时/分） 日期（月/日） 毛重 皮重 净重 |
| --- | --- | --- | --- |
| … | … | … |  |
|  |  | 显示[End] | 结束 |

①、在第2步中按[清除]键可以清除该货号的全部记录

②、在第3步之后（包括第3步），按[清除]键可以清除您正在检查的该组称重记录

（4）、检查车号

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[查询] ·按[4] ·按[查询] | 在称重状态下， 显示[rEAd 1] 显示[rEAd 4] | 选择4表示检查车号 |
| 2 | ·按[查询] ·按[查询] | 显示[no 001] 显示[o ***** ] | 第一个车号 |
| 3 | ·按[查询] ·按[查询] | 显示[no 002] 显示[o *****] | 第二个车号 |
| … | … | … |  |
| n | ·按[查询] ·按[查询] | 显示[no nnn] 显示[o *****] | 最后一个车号 |
|  | ·按[查询] | 显示[End] | 返回称重显示 |

注意：在以上操作过程中，每当显示车号时，按[清除]键可以清除该车号以及它的记忆皮重

和该车号的全部称重记录。

- 八、关于记忆皮重的输入方法：

在本显示器可以长期记忆255个皮重值，输入方法有三种。

- （1）、用数字键输入皮重：（*：为原设置值）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[车号] | 在称重状态下 |  |
| 2 | ·送车号 ·按[输入] | 显示[O ***** ] 显示[O 11111 ] | 送入车号 如：11111 |
| 3 | ·送入皮重 ·按[输入] | 显示[p *****] 显示[p 00100] | 送入皮重 如：100（公斤） 即11111号车的皮重为100（公斤） |
|  |  | 返回称重显示 | 结束 |

（2）、称重法存皮重：

在毛重显示状态下，将空车放在秤台上，等称重稳定后，按[车号]键，送入车号后再

按[存皮]即可。或者先按[存皮]键，再输入车号后按[输入]键。

（3）、每贮存一组称重记录时，如果该车号在内存中没有记忆皮重，则该组记录中的皮重值

便作为该车辆的记忆皮重存入内存。

- 第五章 一些特殊显示的意义和出错情况的处理

（1）、显示: 表示请您稍候,最长不超过10秒。

（2）、显示：表示显示器正在与打印机的数据的传输之中

（3）、显示：数据贮存时，作此显示约1.5秒以提示操作者

（4）、显示：表示无相应的记录

（5）、显示：数据检查中结束的提示符

（6）、显示：清除数据记录时选择确认与否认

（7）、显示：打印机未连或打印机出错，按任意键退出

（8）、显示：传感器信号线接反

（9）、显示：如这是一台未经调试的秤，经过标定以后，出错信号就会消失。如这

是一台在使用中的秤，表示空秤零点低于标定时零点的确9%F.S

（10）、显示[Err  03]：超载报警信号,如果这是一台未经调试的秤,经过标定以后,出错信号

就会消失

（11）、显示[Err  04]：接线盒与显示器不通

（12）、显示[Err  05]：标定错误，通常是传感器连线接反

（13）、显示[Err  06]：传感器连线错误

（14）、显示[Err  08]：操作错误

（15）、显示[Err  09]：表示无此车号

（16）、显示[Err  10]：表示车号贮存已多于255个

（17）、显示[Err  11]：零或负称重或不稳时不能贮存

（18）、显示[Err  12]：Arr必须在1~4范围内

（19）、显示[Err  13]：tyPE选择错误

（20）、显示[Err  14]：分度值不能为1、2、5、10、20、50、100以外的数

- （21）、显示[Err  15]：dc值必须小于5

（22）、显示[Err  16]：时钟芯片损坏

（23）、显示[Err  17]：您所送入的数据超出范围

- （24）、显示[Err  18]：键盘有问题，显示约10秒后进入正常的称重显示

（25）、显示[Err  19]：EEPROM中标率被破坏

（26）、显示[Err  20]：RAM中数据丢失，将标定头插上后再重新关机开机一次即可，若是

因为电池没电的原因，则应将显示器通电足够的时间对电池充电

（27）、显示[Err  21]：RAM、EEPROM中标定数据都丢失，此时必须将标定插头插上后将

原标定数据重新输入或重新标定

（28）、显示[Err  22]：EEPROM损坏

（29）、显示[Err  23]：RAM损坏

- 附  录

-

d      :   001

dc     :   3

F      :   03.000

cH1-cH8 :  1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0

1.       :  04821

2.       :  04900

3.       :  04717

4.       :  00000

5.       :  00000

6.       :  00000

7.       :  00000

- :  00000

A       :   000

n0-n2    :  064, 118, 001

r0-r2    :  120, 169, 204

F01-F08  :  5, 1, 1, 5, 2, 1, 1, 1

F09-F11  :  0.5, 1.0, 2.0

称 重 单                称 重 单                称 重 单

| 序号 | 0001 |  | 序号 | 0001 |  | 序号 | 0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 97-06-23 |  | 日期 | 97-06-23 |  | 日期 | 97-06-23 |
| 时间 | 17.03.20 |  | 时间 | 17.03.20 |  | 时间 | 17.03.20 |
| 车号 | 11111 |  | 车号 | 11111 |  | 车号 | 11111 |
| 货号 | 011 |  | 货号 | 011 |  | 货号 | 011 |
| 毛重 | 1.000(kg) |  | 毛重 | 1.000(kg) |  | 毛重 | 1.000(kg) |
| 皮重 | * 0.300(kg) |  | 皮重 | * 0.300(kg) |  | 皮重 | * 0.300(kg) |
| 净重 | 0.700(kg) |  | 净重 | 0.700(kg) |  | 净重 | 0.700(kg) |

称      重       单            日期：97-06-23

| 序号 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重（kg） | 皮重（kg） | 净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 17.03.20 | 11111 | 011 | 1.000 | * 0.300 | 0.700 |
| 0002 | 17.05.50 | 11112 | 011 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 0003 | 17.06.10 | 11112 | 012 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 累计： 毛重：3.000（kg） 净重：2.100（kg） |  |  |  |  |  |  |

日      报      表  1          日期：97-06-23

| 序号 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重（kg） | 皮重（kg） | 净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 17.03.20 | 11111 | 011 | 1.000 | *0.300 | 0.700 |
| 0002 | 17.05.50 | 11112 | 011 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 0003 | 17.06.10 | 11112 | 012 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 累计： 毛重：3.000（kg） 净重：2.100（kg） |  |  |  |  |  |  |

日     报     表  2             日期：97-06-23

| 序号 | 车号 | 车重（kg） | 次数（kg） | 总毛重（kg） | 总净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 11111 | 0.300 | 0001 | 1.000 | 0.700 |
| 0002 | 11112 | 0.300 | 0002 | 2.000 | 1.400 |

日     报     表  3             日期：97-06-23

| 序号 | 货号 | 次数 | 总净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 011 | 0002 | 1.400 |
| 0002 | 012 | 0001 | 0.700 |

总      报      表   1

| 序号 | 日期 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重（kg） | 皮重（kg） | 净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 97-06-23 | 17.03.20 | 11111 | 011 | 1.000 | * 0.300 | 0.700 |
| 0002 | 97-06-23 | 17.05.50 | 11112 | 011 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 0003 | 97-06-23 | 17.06.10 | 11112 | 012 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 0004 | 97-06-24 | 17.04.10 | 11113 | 012 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 0005 | 97-06-24 | 17.49.30 | 11113 | 012 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 0006 | 97-06-24 | 17.49.40 | 11113 | 032 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 0007 | 97-06-24 | 17.50.00 | 11114 | 011 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 0008 | 97-06-24 | 17.50.10 | 11114 | 011 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 累计： 毛重：8.000（kg） 净重：4.600（kg） |  |  |  |  |  |  |  |

总      报     表  2

| 序号 | 车号 | 车重（kg） | 次数 | 总毛重（kg） | 总净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 11111 | * 0.300 | 0001 | 1.000 | 0.700 |
| 0002 | 11112 | 0.300 | 0002 | 2.000 | 1.400 |
| 0003 | 11113 | 0.500 | 0003 | 3.000 | 1.500 |
| 0004 | 11114 | 0.500 | 0002 | 2.000 | 1.000 |

总   报   表  3

| 序号 | 货号 | 次数 | 总净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 011 | 0004 | 2.400 |
| 0002 | 012 | 0004 | 2.200 |

总  报  表4

| 序号 | 车号 | 车重（kg） |
| --- | --- | --- |
| 0001 | 11111 | * 0.300 |
| 0002 | 11112 | 0.300 |
| 0003 | 11113 | 0.500 |
| 0004 | 11114 | 0.500 |
| 0005 | 55555 | 0.700 |
| 0006 | 66666 | 3.200 |

称 重 单                称 重 单                称 重 单

| 序号 |  |  | 序号 |  |  | 序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 97-06-23 |  | 日期 | 97-06-23 |  | 日期 | 97-06-23 |
| 时间 | 17.03.20 |  | 时间 | 17.03.20 |  | 时间 | 17.03.20 |
| 车号 | 11111 |  | 车号 | 11111 |  | 车号 | 11111 |
| 货号 | 011 |  | 货号 | 011 |  | 货号 | 011 |
| 毛重 | ------ |  | 毛重 | ------ |  | 毛重 | ------ |
| 皮重 | 0.300(kg) |  | 皮重 | 0.300(kg) |  | 皮重 | 0.300(kg) |
| 净重 | ------ |  | 净重 | ------ |  | 净重 | ------ |

注：带“*”的皮重值为人为设定，不带“*”的皮重值为通过正常称量所得。