XK3190-A7

称重显示器说明书

2003 年12 月版

目 录

第一章 主要参数

第二章 安装

一. 仪表前功能示意图和后功能示意图

二. 传感器与仪表的连接

三. 键盘功能

第三章 标定与调试

第四章 操作说明

第五章 出错信息提示

第六章 蓄电池的使用

第七章 维护保养和注意事项

亲爱的用户：

在使用仪表前，敬请仔细阅读说明书!

X K 3 1 9 0 - A7

第一章 主要参数

1 . 型号: 					XK3190-A7 称重显示器

2 . 准确度等级: 				Ⅲ级，n=3000

3 . A/D 转换原理及采样速率: 	采用双积分式，每秒10～15 次

4 . 最大内部码: 				≈50 万码/次

5 . 仪表非线性: 				≤0.01%F.S

6 . 传感器供桥电压:			DC +8V 最大输入信号约16mV

7 . 带传感器只数及方式:		350Ω传感器1 只，四线制（无长线补偿）

8 . 满量程温度系数: 			≤8 PPM/℃

9 . 显示:					 	6位LED 数码管，字高0.8 英寸或字高0.56 英寸，

6个状态指示灯，三个电量指示灯。

10 . 键盘: 					采用5 个轻触键

11 . 使用电源: 				(1). AC 220V（-15%~+10%）；50Hz（-2%~+2%）

(2). 内置免维护蓄电池 6V，2.8 AH（二节串联）

12 . 使用温度: 				0～40℃；≤85%RH

13 . 储运温度: 				-20～+50℃

14 . 保险丝: 					500mA

15 . 外形尺寸: 				265×190×170 (mm)3

16 . 自重量: 					约1.53kg（不含电池）

X K 3 1 9 0 - A 7

第二章 安装及键盘功能

一. 仪表前功能示意图和后功能示意图 :

前 功 能 示 意 图

后 功 能 示 意 图

X K 3 1 9 0 - A7

二. 传感器与仪表的连接

接线如下图所示：

▲！注意: 按装传感器时必须切断仪表电源，接线必须可靠。

▲！注意: 传感器接线完成后，为确保系统可靠工作，须将9 芯D 型插头用螺丝与机壳紧固，不得随意插拔插头，更不准带电插拔传感器插头。

- ！传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电操作，在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

传感器连接图

三. 键盘功能（称量工作状态时）：

1 .【置零】键：按下该键后，在[05 **]参数档中确认的范围内将当前称量值置零，“零位”指示灯亮，否则无效。

2 .【去皮】键：按下该键后，将当前称量值（必须大于零位）作为皮重，“去皮” 指示灯亮。

3 .【累计】键：按下该键后，将当前称量值加入累计量，“累计”指示灯亮，显示累计量约2秒，再显示累计次数（由字母t 指示）约2 秒钟，“累计”指示灯灭, 恢复到称重状态。

4 .【切换】键：按下该键后，显示值以优于所选的分度值一档的数值显示，分度值为1的除外。如分度值为2，则以1 显示,分度值为5，则以2 显示，分度值为10，则以5 显示……，同时“切换”指示灯亮，再按该键，则返回原设定的分度值显示，指示灯灭。

5 .【清除】键：按下该键后，显示[C-Add]约2 秒，清除累计量，然后恢复称量状态。

6 .【清除】＋【累计】键：该二键同时按下，该仪表显示内码，该内码的满值为所选分度数的20 倍，如：分度值数为3000，则可显示60000。以最右边一位小数点亮作为识别记号。再同时按下二键，则恢复到称重状态。

X K 3 1 9 0 - A 7

第三章 标定与调试

一. 正确联接传感器，接通电源，仪表进行笔划自检，完毕后，进入工作状态（刚开机时，要让仪表及传感器有一段预热时间，约10 分钟以上，再标定为好）。

二. 将仪表后面的标定开关打开（向上拨），仪表进入标定调试状态，显示[n ****]（****为原先设定的值），即可进行标定的参数设定。

步骤1: 分度数选择：显示[n ****]按[切换]键，显示的****字为2000、2500、3000、4000、5000、6000、7500 循环改变，选择其中一项，按[去皮]键确认，自动进入下一步骤。如该项不要改变，则按[清除]键进入下一步骤。

步骤2: 分度值选择：显示[E *]按[切换]键，选择的*为1、2、5、10、20、50 循环改变，选择其中一项，按[去皮] 键确认，自动进入下一步骤。如该项不要改变，则按[清除]键进入下一步骤。

步骤3: 小数点选择：显示[d 0.0]按[切换]键，d 后的显示为0、0.0、0.00、0.000、0.0000 循环显示，选择其中一项，按[去皮]键确认，进入下一步骤，如不要改变，则按[清除]键进入下一步骤。

步骤4: 满量程显示：显示[ ***.** ]将上面确认的分度数（例如：3000）乘以分度值（例如：5），再配以小数点（例如：0.00），使用户确认是否要设置的满量程值（例如：150.00），      如不是，把标定开关关上再打开即可重新标定上述三步。如是，按[清除]键进入下一步。

步骤5: 零跟踪范围的确定：显示[01 *.*]按[切换]键，显示的*.*为0.5、1.0、2.0 循环显示，表示范围为：0.5e、1e、2e，选择其中一项，按[去皮]键确认，进入下一步骤。如不改变，可按[清除]键进入下一步骤。

步骤6: 开机判零范围：显示[02 ***]按[切换]键，***显示为0.10、0.20、1.00 循环显示，表示当零位不要保存时（后面的步骤8 中04 设为0），开机时称量值如在上述设定的10％FS、20％FS、100％FS 范围内，称量值置零，否则以原来储存的零位作为开机时的零位。选择其中的一项，按[去皮]键确认后进入下一步骤。如不改变，则按[清除]键进入下一步骤。

步骤7: 选择调零速率：显示[03 *.*]按[切换]键，显示的*.*为0.1、0.2、0.3 循环显示，表示每秒的调零速率约为0.1e、0.2e、0.3e，选择其中一项，按[去皮]键，确认后进入下一步。如不改变，则按[清除]键进入下一步骤。

X K 3 1 9 0 - A 7

步骤8: 是否要零位保存：显示[04 *]按[切换]键，显示为0、1 循环，0 为零位不保存，说明见上步骤6；1 为零位要保存，开机时如当前称量值与原储存的零位值相差在10e 内，开机为0，否则以原储存的零位值作为本次开机的零位。选择其中一项，按[去皮]键确认进入下一步骤。如不改变，则按[清除]键进入下一项。

步骤9: 手动置零范围选择：显示[05 .**]按[切换]键，数字在0.02、0.04、0.08、1.00 循环，表示范围为2％、4％、8％、100％F.S。选择其中一项，按[去皮]键确认,进入下一步骤，如不改变，则按[清除]键进入下一步骤。

步骤10: 滤波常数的选择，显示为[Lb * ]按[切换]键，显示的数为1、2 循环，分别表示滤波常数为8、16，数字越大，刷新速度越慢。选择一项，按[去皮]键确认进入下一步骤，若不改变则按[清除]键进入下一步骤。步骤11: 零位的确定，显示[CAL ] 两秒钟，再显示[noLoAd]检查秤上是否空，稍等十秒钟左右，让秤回零稳定，按[去皮]键确认，并进入下一步骤。

步骤12: 满值的标定（标定的砝码越接近或相等于满值越好）。显示加数砝码为[000.000]，最左一位闪烁。按[累计]键可向右循环改变闪烁位。按[切换]键闪烁位加1。逐位打入实际加载的砝码数。稍等10～20 秒钟，让秤内部数字稳定（滤波数字越大则等的时间应越长），按[去皮]键确认（如重量值太小，则显示[Err 08] 约3 秒钟，再重复上述过程）,最后显示为[ END ]。如该项不做，则按[清除]也可。

步骤13: 关上标定开关（向下），标定结束。

三. 标定操作步骤（列表提示）：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 打开标定开关（向上） |
| 2 | 按[切换] 按[去皮] | [n ****] [n 3000] | 分度数选择（按[切换]键步进循环） 2000、2500、3000、4000、5000、6000、7500 步进循环。 选择其中一项,例如选3000 按[去皮]键确认,自动进入下一步骤。 如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。 |
| 3 | 按[切换] 按[去皮] | [ E ** ] [ E 5 ] | 分度值选择（按[切换]键步进循环） 1/2/5/10/20/50 步进循环。 例如：5 按[去皮]键确认,自动进入下一步骤。 如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。 |

X K 3 1 9 0 - A 7

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 按[切换] 按[去皮] | [ d 0.0 ] [ dc 0.00 ] | 小数点选择（按[切换]键步进循环） 0 / 0.0 / 0.00 / 0.000 / 0.0000 步进循环,选择其中 一项。 例如：2 位小数点（0.00） 按[去皮]键确认,自动进入下一步骤。 如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。 |
| 5 | 按[清除] | [ ***.** ] [150.00] | 满量程显示将上面确认的分度数（例如：3000）乘以分度值（例如：5），再配以小数点（例如：0.00），使用户确认是否要设置的满量程值（例如：150.00）。如不确认，把标定开关关上再打开即可重新标定上述三步。如确认，按[清除]键进入下一步。 |
| 6 | 按[切换] 按[去皮] | [ 01 **] [01 0.5] | 零跟踪范围的确认（按[切换]键步进循环）0.5、1.0、2.0 循环显示，表示范围为：0.5e、1e、2e，选择其中一项按[去皮]键确认，进入下一步骤。如该参数变则按清除键进步骤。 |
| 7 | 按[切换] 按[去皮] | [ 02 *.** ] [02 0.20] | 开机判零范围（按[切换]键步进循环）显示为0.10/0.20/1.00 循环显示。表示当零位不要保存时（后面的步骤8 中04 设为0），开机时称量值如在上述设定的 10％FS/20％FS/100％FS 范围内，称量值置零，否则以原来储存的零位作为开机时的零位。选择其中一项，按[去皮]键确认后进入下一步骤。如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。 |
| 8 | 按[切换] 按[去皮] | [03 *.*] [03 0.3] | 选择调零速率（按[切换]键步进循环）0.1/0.2/0.3 循环显示，表示每秒的调零速率约为0.1e、0.2e、0.3e。选择其中一项，按[去皮]键确认后进入下一步。如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。 |
| 9 | 按[切换] 按[去皮] | [04 *] [04 0] | 零位保存（按[切换]键步进循环） 0/1 循环。0 为零位不保存，说明见上步骤7；1 为零位要保存，开机时如当前称量值与原储存的 零位值相差在10e 内，开机为0，否则以原储存的 零位值作为本次开机的零位。 选择其中一项，按[去皮]键确认进入下一步骤。 如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。 |
| 10 | 按[切换] 按[去皮] | [05 *.**] [05 0.04] | 手动置零范围选择（按[切换]键步进循环） 0.02/0.04/0.08/1.00 循环，表示对应范围为2％/4 ％/8％/100％F.S。选择其中一项，按[去皮]键确认进入下一步骤。如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。 |

X K 3 1 9 0 - A 7

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 注 解 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 按[切换] 按[去皮] | [Lb * ] [Lb 2] | 滤波常数的选择（按[切换]键步进循环）1、2 循环，分别表示滤波常数为8、16，数字越大，刷新速度越慢。选择一项，按[去皮]键确认进入下一步骤。 如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。 |
| 12 | 按[去皮] | [CAL ] [noLoAd] | 零位的确定显示[CAL ] 两秒钟，再自动显示[noLoAd],检查秤上是否空，稍等十秒钟左右，让秤回零稳定。按[去皮]键确认，并进入下一步骤。 如该参数不变,则按[清除]键进入下一步骤。 |
| 13 | 按[累计] 按[切换] 按[去皮] | [000.000] [***.**] [ END ] | 满值的标定（标定的砝码越接近或相等于满值越 好）。最左一位闪烁。按[累计]键可向右循环改变闪烁位。按[切换]键闪烁位自动步进加1。逐位打入实际加载的砝码数。稍等10～20 秒钟，让秤内部数字稳定（滤波数字越大则等的时间应越长）。按[去皮]键确认。（如加载砝码重量值太小，则显示[Err 08]约3 秒钟，再重复上述过程）。如该项不做，则按[清除]也可。 |
| 14 |  |  | 关上标定开关（向下），标定结束。 |

说明:

1、在上述过程中，可随时关上标定开关退出参数设定与标定过程。

2、在上述过程中，[切换]键作为自动循环键；[去皮]键作为确认键并步进键；[清除]键作为步进键。

3、在上述步骤1～10 中的任何项时，如按[累计]键，则可直接进入步骤11，即进入零位标定。如不标定再按[累计]键可结束标定。

四、传感器选配注意事项

1.应选择灵敏度为 2mV/ V 的传感器。

2.实际负荷应为额定负荷的 60～80％。

3.传感器的标秤阻抗为350Ω。

4.传感器的零位±1％F.S。

5.例如: 60Kg 的全电子台秤应选100 Kgf 的传感器。

100Kg 的全电子台秤应选150 Kgf 的传感器。

150Kg 的全电子台秤应选250 Kgf 的传感器。

300Kg 的全电子台秤应选500 Kgf 的传感器。

TGT-500kg 的机械台秤机电改制应选60 Kgf 的传感器。

TGT-1000kg 的机械台秤机电改制应选120 Kgf 的传感器。

X K 3 1 9 0 - A 7

第四章 操作说明

一. 开机

1. 接通交流电源，仪表进行笔划自检，初始化完成后自动进入称重状态。若使用内置蓄电池，则必须按一下启动按钮，仪表才能进入笔画自检状态。内置蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用！

2. 开机时，如果秤台重量偏离零点，但仍在设置的置零范围以内，仪表将自动置零，零位标志符亮；若在设置的置零范围以外，则须调整秤体的零位或重新标定、设置。

二. 手动置零操作 ( 半自动置零)

1. 按[置零]键，可以使仪表回零，此时零位标志灯亮。

2. 显示值偏离零点，但在置零范围以内时，[置零]键起作用，否则[置零]键不起作用。

3. 只有稳定标志符亮时，可以进行置零操作。

三. 去皮操作

在称重显示状态下，显示重量为正且称量稳定时，按[去皮]键可将显示的重量作为皮重扣除，去皮标志灯亮。(皮重5 位有效)

四. 累计和清除累计操作

在称重状态下按[累计]键，仪表显示到目前为止的累计量(含小数点)。

| 序号 | 操 作 | 显 示 | 注 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 待稳定标志出现 按[累加] | [******] | 每按一次累加，当前称重值被加入累计 单元 |
|  | 一次累加操作完成 | [ xxx .xx] | 最多累加和为106 |
| 2 | 按[清除] | [CA - - - - - ] |  |

五. 电量指示

当用电池供电时，如三个指示灯亮，表示电量足，随着电池电压降低，指示灯会逐个熄灭，当最下面的指示灯熄灭时，同时切断电源，以保护电池免于过放电。

六. 节约电量显示：部分0.8 英寸LED 显示的A7 表具有此功能。

即当用电池供电时，当仪表显示称量值为零或零点指示灯亮持续40～60 秒左右时，显示会全部熄灭，仅电量指示灯及零位指示灯亮。只要称量值改变或有键按下时，显示恢复。

七．关机

若需仪表完全停止工作，须拔去交流电源线。

在直流工作状态需停止工作，须关闭电源开关（船型开关）即可。

X K 3 1 9 0 - A 7

第五章 出错信息提示

一.  - - - - - -     如显示的6 位数码管的最上一笔全亮，表示称量大于满量程的9e，

表示称量超载。

二.   Err 03          表示取入的A/D 值已超出最大值。检查传感器的容量和接法是否正确及是否受载太大。

三.   Err 05          表示A/D 值取入的值太小。检查传感器接法是否正确。

四.   Err 08          表示标定时重量太小。请检查所加的重物与打入的数字是否正确。

五.   Err 11          累计量＞999999，或次数＞99。保留未溢出时的最后值。

第六章 蓄电池的使用

一. 只要电源线接上交流220V，即对电池充电。因此，如非经常使用电池，请将电池取出。

为避免机内过热及对电池过充电，因此加以限流。要是用户觉得充电太慢，请购买专用充电器，在机外对电池充电，请注意，接电池的线头绝对不能接反(红线为＋，黑线为－)，否则将烧坏仪表。

内置蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用！

二. 只有在电源线断开AC220V，而开关打开的情况下，按[启动]按钮，正常的电池才能使仪表工作，三个电量指示灯才起作用。在低于第三个指示灯（少量）时，仪表会自动切断电池的电源。请立即充电。

三. 首次使用时，请使用交流电对蓄电池进行充电，充电时间约为10～16 小时，以免因蓄电池的自放电导致电压过低而误认为故障。

四. 在正常使用中应注意对蓄电池进行充电，每次约为10～16 小时。若长期不用，应注意每隔2 个月对仪表通电10～16 小时，以延长蓄电池的使用寿命。

五. 仪表内置的蓄电池属易耗品，不属三包范围。

X K 3 1 9 0 - A 7

第七章 维护保养及注意事项

一. 为保证仪表清晰和使用寿命，本仪表不宜放在阳光直射下使用，放置地点应较平整。

二. 不宜放在粉尘及振动严重的地方使用，避免在潮湿的环境中使用。

三. 传感器和仪表须可靠连接，系统应有良好的接地，远离强电场、强磁场，传感器和仪表应远离强腐蚀性物体，远离易燃易爆物品。

▲!不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场合使用；不得使用在压力容器罐装系统。

▲!在雷电频繁发生的地区，必须安装可靠的避雷器，以确保操作人员人身安全，防止雷击损坏仪表及相应设备。

▲!传感器和仪表都是静电敏感设备，在使用中必须切实采取防静电措施，严禁在秤台上进行电焊操作或其他强电场操作；在雷雨季节，必须落实可靠的避雷措施，防止因雷击造成传感器和仪表的损坏，确保操作人员的人身安全和称重设备及相关设备的安全运行。

四. 严禁使用强溶剂(如：苯、硝基类油)清洗机壳。

五. 不得将液体或其他导电颗粒注入仪表内，以防仪表损坏和触电。

六. 在插拔仪表与外部设备联接线前，必须先切断仪表及相应设备电源！

▲!在插拔传感器联接线前，必须先切断仪表电源！

七. 仪表对外接口须严格按使用说明书中所标注的方法使用，不得擅自更改联接。本表在使用过程中若出现故障，应立即拔下插头，送专业厂维修。一般非衡器专业生产厂家不要自行修理以免造成更大的损坏。

八. 公司忠告客户：使用本公司仪表前应对仪表进行检测验收。本公司仅对仪表自身质量负责，最高赔偿额在故障仪表自身价值2 倍以内，对仪表所处的系统问题不承担责任。

九. 仪表内置的蓄电池属易耗品，不属三包范围。

▲!为延长蓄电池的使用寿命，务必先充足电后使用。

若仪表需长时间不使用存放，必须每隔2 个月充电一次，每次充电10~16 小时。(最好将电池取出)

▲!注意：本说明书中所说的充电时间均为用本机充电。

▲!在搬运或安装时务必小心轻放，避免强烈振动，避免冲击或撞击，防止蓄电池内部电极短路，损坏蓄电池。

十. 本仪表自销售之日起一年内，在正常使用条件下，出现非人为故障属保修范围，请用户将产品及保修卡(编号相符)，一同寄往特约维修点或供应商。生产厂对仪表实行终身维修。本仪表不允许随意打开，否则不予保修。