托利多8142-0007称重仪表

一.功能和性能特点:

8142-0007表的EPROM部件号特征:501A,121037.

灵敏度0.3uV/d; 内分辨率500000; 分度数600~50000(24种)可选.

清零范围可选(禁止;2%FS;20%FS).

具有零基准调整和量程调整功能.

一个串行口RS232(20mA电流环)、RS422可选; 字符格式: 1个起始位,7个数据位,1

个偶校验位,两个停止位.波特率可选:300~9600.

供桥电压12.5VDC,可带350欧传感器6只; 可配用2mV/V、3mV/V的传感器(W7选择).

工作温度-10°C~+40°C. 零点温度系数< 0.1uV/°C; 量程温度系数< 6ppm/°C.

可配接PI-800打印机和8660大屏幕、计算机.

二.安装接线:

1.配置秤台时应计算微伏数/d,然后查微伏表应在规定范围内,否则重新配置.

传感器插座(J1)为9芯D形,其引脚如下:

1      2     3      4      5      6      7       8      9

+EXC   +SEN    SH   -SEN   -EXC    NC.    +SIG   -SIG    NC.

(绿)   (黄)  内屏蔽 (兰)   (黑)           (白)   (红)

(对于采用5线制的信号电缆或传感器电缆,应在9芯D形插头后面或接线盒内

将+EXC和+SEN、-EXC和-SEN分别短接.否则仪表不能正常工作,供桥电压会

升至16V)

2.串行接口(JN)为25芯D形,引脚如下:

机壳地(1); TXD(2); RXD(3); RTS(4); CTS(5); DSR(6); GND(7); DTR(20);

20mA接收+(8.16); 20mA接收-(10.18); 20mA发送-(9); 20mA发送+(14);

20mA(+22V)电源(15); 20mA(-22V)电源(17.21); GND(19.22.23);

RS422 A(11); RS422 B(12); NC.(13.24.25)

07仪表(25芯)      PI-800打印机(25芯)        8660大屏幕(4芯)

2──────────3────────────3

7──────────7────────────4

9──────────────────────-1

22──────────────────────-2

14─15

07仪表(25芯)      计算机(25芯)           计算机(9芯)

2──────────3───────────2

3──────────2───────────3

7──────────7───────────5

4─5  6─20            1─4─6 7─8

3.跨接器:

W1:EPROM使能,ON-正常,OFF-仪表不能自检;

W2:ON-进入设定,OFF-称重;

W3:ON-逗号,OFF-小数点;

W4.W5.W6:不用;

W7:1.2.ON-2mV/V,2.3.ON-3mV/V.

三.参数设定:

用< >表示按键,[ ]表示显示内容.

<Setup>:进入设定或跳到[S FILE]; <Entre>:确认并进到下一步; <Zero>:退一步

<Clear>:清除; <0>:否定; <1>:肯定.

参     数      说            明         选           择       推荐值

F2.0            皮重功能组

2.1            皮重功能允许              0,1                    1

2.2            皮重内锁                  0,1                    0

2.3            自动清皮                  0,1                    0

2.4            净重零中心光标            0,1                    0

F3.0            上电功能组

3.1            上电延时                  0,1                    0

3.2            上电单位                  0,1                    0

3.3            单位转换                  0,1                    0

3.4            扩展显示                  0,1                    0

3.5            量程调整                  0,1                    0

3.6            负重量显示                0,1                    1

3.7            零基准调整                0,1                    0

F4.0            数字滤波和零跟踪组

4.1            零跟踪窗口值              0,05,10,20,30         05

4.2            动态灵敏度                00~30                 07

4.3            动态检测次数              01~30                 03

4.4            数字滤波                  0,1,2,3,4              1

4.7            清零范围                  0-禁止,1-2%,2-20%      1

F5.0            数据输出功能组

5.1            输出方式                  1-命令,2-T连续,3-M连续 1

5.2            通讯方式                  0-232(20mA),1-422      0

5.3            波特率                    300~9600              1200

5.4            校验和                    0,1                    0

5.5            打印机选择                1,2,3,4,5              2

5.6            数据格式                  1-单行,2-单行毛皮净,

3-多行毛皮净           2

5.7            双宽打印                  0,1                    0

5.8            最小打印重量              0,10,20,30             0

5.9            打印单位                  1,2,3                  1

5.10           负重量打印                0,1                    1

5.11           重复打印                  0,1                    0

5.16           负净重修正                0,1                    1

5.17           遥控输入                  0,1                    0

5.18           打印内锁                  1-正常,2-内锁,3-自动   1

CAL             校正组

C1             分度数                    600~50000

C2             分度因子                  1,2,5

C3             小数点位置(分度值)        0.0001~200(C1*C3=FS)

E SCL          空秤

ADD LD         加载

E SCL          空秤

S FILE         保存参数

J2 ON?         断开W2

量程调整        进入设定-把F3.5设成1-退出设定;

进入设定-[CAL AJ]-<1>-输入准确值-<Enter>-显示准确值;

进入设定-[CAL AJ]-<0>-把F3.5设成0-退出设定.

零基准调整      进入设定-对F3.7输入1-退出设定-显示零.

若一次调不好,可再进行一次.

07表配用PI-800打印机的参数设置(F5.0)如上面最后一列的推荐值.

07表配用大屏幕和计算机的参数设置为: F5.1 2;F5.2 0;F5.3 1200;F5.4 0.

四.操作索引:

< >表示按键,[ ]表示显示内容.

<Zreo>:清零; <Tare>:去皮; <Clear>:清除; <Recall>:调显; <Print>:打印;

<Enter>-<Tare>:皮重调用; <Test>:自检; <Setup>:设定时间和日期.

五.错误代码:

E1--ROM出错:1.重新上电; 2.更换PCB板.

E2--RAM出错:同上.

E3--NOVRAM出错:同上.

E4--打印机出错:检查打印机和电缆.

E5--显示校验出错:更换PCB板.

CAL E1--秤处于动态:重新校正.

CAL E2--校正出错:1.重新校正; 2.更换PCB板.

CAL E3--同上.

CAL E4--秤超载:减少测试重量.

CAL E5--配置错误(信号太小):重新配置.

CAL E6--测试重量太小:增加测试重量.

CAL E8--输入不规范的重量值:重新输入.