- DS822-C型称重显示器

- 使 用 说 明 书

- 福州七日电子科科有限公司

浙制 00000543 号

（适用软件版本D0313以上）

汽车衡、动态汽车衡、动态轴重秤、动态轨道衡等称重系统的首选仪表

- 汉字个性化打印：	用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式， 可以打印汉字的货名等；

- 轴重累加功能：  	一台小量程的汽车衡也能称出大吨位的汽车了；

- 分度值自动切换：	一台大量程的汽车衡也能准确地称出小吨位的汽车了；

- 30点非线性修正: 	满足更高精度的要求；

- 动态整车计量和动态轴重计量: 具有优异的动态计量精度；

- 精度更高、更稳定，温漂更低。；

- 前 言：

- 承蒙您次此使用DS822-C型显示器，请接受我们真诚的谢意。

- 为了使您能够正确地使用该控制器，充分发挥DS822-C型显示器的优越的性能和强大的功能，希望您在使用本控制器之前，务必详细阅读使用说明书。

注 意：

※ 不得擅自转载本说明书的部分或全部内容。

※ 将来对说明书进行修改、补充时不再另行通知。

※ 本说明书在编写当中，虽然力求完善无误，但是难免有疑点、错误和遗

漏之处，当您发现时，敬请告知，谢谢各位的大力合作。

※ 软件版本号：d-0313

- 福州七日电子科科有限公司

- 电话(TEL)：0591-28357739,28357735

- 传真(FAX)：转601   邮编：350009

- 地址：福州市台江区国货路国货大厦5F

- 目        录

第一章. 概述																3

- 主要特点	                                					3

- 主要性能		                            					3

- 安全与注意事项                           			 		4

第二章. 密码管理方法	      			                                		4

第三章. 标定调试方法				                                    		5

- 传感器的连接												5

- 参数设置													5

- 标定零位													7

- 标定加载点		     										7

- 非线性修正													7

- 存入标率													8

- 调出标率													8

第四章. 操作方法	     		                    			          		9

- 开机						                                		9

- 置零		     				                        		9

- 去皮						                                		9

- 日期和时间的设置											9

- 数据记录的贮存												9

- 打印          												10

- 数据记录的清除												11

- 数据记录的检查												11

- 关于记忆皮重的输入方法										14

- 静态轴重计量       					                  		14

- 动态计量方法      					                  		15

第五章. 串行通讯方法	                                 			    		16

- 连接方法													16

- 数据格式													16

- 串行口的连续发送方式										16

- 串行通讯的指令方式											16

第六章. 控制器的自测功能	      	                                  		18

第七章. 一些特殊显示的意义和出错情况及处理	                				19

第八章. 附录									              				20

第一章        概                      述

- DS822-C型称重显示器强大的功能：

1、个性化打印：用户可自己编制称重单的打印格式，可以将自己单位名称作为称重单的标题， 可以打印汉字的货名等等。

2、几乎可与各种针式打印机配套使用，可打印多种形式的中文称重记录，可打印日报表、   分类统计报表、各种总报表、显示器的工作参数和标率的报表

3、具有轴计量功能：

4、完整的数据记录的贮存、检查、删除处理。可记忆255个车号，100个货号，2000组记录。如用户有特殊要求还可扩展4倍，具有断电数据保护。断电时数据保护>40000h

5、具有精确的时钟、日历、自动闰年、闰月，不受断电影响

6、可设置零点跟踪范围和置零范围

7、具有完备的自检功能和多种出错信息提示

8、串行通讯接口（连续、指令两种方式可设置）RS232，RS485二种信号

9、30点非线性修正

10、分度值自动切换

- DS822-C型称重显示器优异的技术指标：

- 输入信号范围         	-40mV～+40mV

- 最大净输入信号        	40mV

- 输入信号分辩率        	0.2μV

- 内部分辨率				70万

- 采样速率				>100次/秒

- 非线性                	<0.01%F·S

- 增益漂移              	8PPm/℃(TYP)

- 零点漂移			   	±0.15μV/℃(TYP)

- 供桥电源              	DC12V，I>350mA

- 电源电压             	AC180-240V  49Hz-51Hz

- 使用温度             	0℃～+40℃

- 储运温度              	-65℃～+150℃

- 相对湿度             	﹤90%

- 外型尺寸             	310×195×186

第一章        概                      述

安全与注意事项

使用本控制器时，请遵守以下注意事项：

◆  显示器接地。为了防止电击事故和静电干扰而引起的故障，请务必将本控制器的电源接地端与大地连接（接地）。

◆  禁止在危险场所使用。请不要在有可燃性气体或可燃性蒸汽的场所使用本控制器，有关在这种场所使用之事宜，请与本公司联系。

◆  电源：电源电压范围为：AC180～240V，最大消耗为20W，在电源情况不好的场所使用时，我们推荐使用稳压电源等保护措施。

◆  使用温度：本控制器在-10℃～40℃的温度范围内工作，请不要安装在日光照射的场所。

◆  储存温度：本控制器可在-40℃～80℃的温度范围内保存，但要避免在高温下长期保存。

第二章     密 码 管 理 方 法

DS822-C显示器对于一些重要的操作，为了防止误操作而导致错误，均可设置为密码管制方式。可以设置为密码管制的操作有:

- 按[清除]键清除记录

- 按[标定]键进入标定过程

- 按[查询]键查询记录

设置密码管制和修改密码的操作方法如下：

| 步骤 | 按键操作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | ****** | 在称重显示状态下。 |
| 2 | [测试] | tESt 1 |  |
| 3 | [0] | tESt 0 |  |
| 4 | [输入] | P xxxxx | 表示请输入密码(出厂设置为822)。 |
| 5 | [8][2][2] | P 00822 |  |
| 6 | [输入] | Lk abc | a - 按[标定]键进入标定是否密码管制； b - 按[清除]键清除记录是否密码管制； c - 按[查询]键查询记录是否密码管制； 如 a = 1则表示进入标定需输入密码。 |
| 7 | [1] [1] [1] | Lk 111 | 如：都设置为密码管制方式 |
| 8 | [输入] | n ----- | 请输入新密码 |
| 9 | [输入] | r ----- | 请重新输入新密码 |
| 10 | [输入] | ****** | 此时密码设置结束，返回到称重状态。 |

注：*为原设置值

第三章     标   定   调   试

一、传感器的连接

E－     F－                     P

1      2      3     4      5

6      7      8      9

E＋    F＋     S－     S＋

本控制器的激励电压为DC12V，最大激励电流为350mA， 可以与8个350Ω的传感器并列相连。下图标注了各引脚的意义。

| 插头端号 | 意义 |
| --- | --- |
| 1（E－） | 激励电压负 |
| 2（F－） | 反馈电压负 |
| 5（P ） | 屏蔽 |
| 6（E＋） | 激励电压正 |
| 7（F＋） | 反馈电压正 |
| 8（S－） | 信号负 |
| 9（S＋） | 信号正 |

⑴、本控制器的传感器的连接为6线式(长线补偿方式)，和传感器连接必须用6芯屏蔽线，并且要与干扰强的线路(动力设备的配线、数字仪表的配线等)及交流线路分开布线。

⑵、如果传感器使用４芯屏蔽线，必须在控制器端的传感器插头上将1和2、6和7连接起来。如果不连接,控制器将不能工作。

⑶、在工业测量等应用中，常常将几个传感器并联组成台秤、汽车衡等。本公司4点式传感器接线盒、6点式传感器接线盒和8点式传感器接线盒出售。

二、参数设置

正确地接好传感器，接通电源，显示器进行笔划自检，按任意键，进入工作状态。在仪

表背面的25芯RS232插头座上，插上标定插头。（注：出厂装箱内有一将9、11脚短接的

25芯RS232插针，即为标定插头）。此时便可以进行标定和参数设置，操作方法如下：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | ****** | 在称重状态下 |
| 2 | [标定] | P ----- | 如果“标定”设置为密码管制时，必须送入正确的密码才可进入下一步。（出厂设置是无密码管制，所以直接进入下一步） |
| 3 | [0] | SEL 0 | 选择方式： 0- 参数设置 1- 标定零位 2- 标定加载点 3- 非线性修正 4- 存入标率 5- 调出标率 |
| 4 | [输入] | F01 | 参数编号，此时可输入希望修改的参数编号 |
| 5 | [输入] [0] | P * P 0 | 输入小数点位置 例如：设置为0 |
| 6 | [输入] | F02 | 下一个参数编号 |

第三章     标   定   调   试

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | ****** | 输入满量程 |
| … | … | … |  |
| … | 返回 | ***** | 返回称重状态 |

标定的参数设置过程中各参数的意义如下：

F01: d	   --　分度值小数点位置

F02: p 	   --　小数点位置

F03: 	   --　最大量程

F04: auto  --  打印贮存方式：   0---手动打印贮存    1---自动打印贮存；

F05: tyPE  --  打印机种类： 0--打印无效        	   1--微型打印机

2--24针无汉字库打印机   3--24针有汉字库打印机

F06: Arr   --  打印格式：   0--记录格式      1--1联单格式

2--2联单格式     3--3联单格式   9—自定义格式

F07:       --  最小自动打印重量，必须大于10个分度值

F08: FEEd  --  打印称重单后自动走纸行数

F09:       --  置零范围:

F10: r-A   --  零点跟踪范围： 0.0 -- 没有零点跟踪

                          0.1～9.9 -- 零点跟踪范围为0.1～9.9个分度值

F11: tc    --  判稳时间：0.0～9.9表示判稳时间为0.0～9.9秒

F12: rc    --  判稳范围：0.0～9.9表示判稳范围为0.0～9.9个分度

F13: modE  --  通讯方式：

0 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

1 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位奇校验位

2 -- 指令应答方式，数据格式为:8位ASC码  无校验位

3 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位但接受数据时，不检验校验字(CHK)是否正确或有无。

4 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

5 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位奇校验位

6 -- 连续发送方式，数据格式为:8位ASC码  无校验位

7 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

F14: Adr   -- 通讯地址：1～26 对应A～Z，

F15: bt    -- 通讯信号波特率：

1 -- 600, 	2 -- 900, 	3 – 1200,  	4 – 2400， 5 -- 4800

6 -- 9600, 	7 – 19200  	8 – 38400， 9 – 57600, 0 -- 115200

F16: Unit  -- 重量单位： 1 -- 公斤,      0 -- 吨

F17: c-dA  -- 4-20mA模拟输出对应毛重（为0时）或净重（为1时）

F18: Ao    -- 4-20mA模拟输出的4mA的调整系数（0-255）

F19: Ar    -- 4-20mA模拟输出的20mA的调整系数（0-255）

F20:       -- 4-20mA模拟输出对应20mA时的重量

第三章     标   定   调   试

F21: trA   -- 温漂补偿(1 – 补偿有效    0 – 补偿关闭)

F22: o-U   -- 是否使用车号(1 – 使用    0 – 不使用)

F23: Hn-U  -- 是否使用货号(1 – 使用    0 – 不使用)

F24:       -- 自动切换分度值的第一个重量分界点

F25: d1    -- 自动切换分度值的第一个分度值

F26:       -- 自动切换分度值的第二个重量分界点

F27: d2    -- 自动切换分度值的第二个分度值

三、标定零位

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | ****** | 在称重状态下 |
| 2 | [标定] [1] | SEL 1 | 选择方式： 0- 参数设置 1- 标定零位 2- 标定加载点 3- 非线性修正 4- 存入标率 5- 调出标率 |
| 3 | [输入] | noLoAd | 让秤空载并稳定后再按 [输入] 键 |
| 4 | [输入] | ------ | 正在检测，等待约5～10秒 |
| 5 | [输入] | 0.00 | 零位已校准，返回称重状态 |

四、标定加载点

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | ****** | 在称重状态下 |
| 3 | [标定] [2] | SEL 2 | 选择方式： 0- 参数设置 1- 标定零位 2- 标定加载点 3- 非线性修正 4- 存入标率 5- 调出标率 |
| 4 | [输入] | AdLoAd | 加载一定的重量，越接近满量程越好，等待稳定后输入该加载重量数 |
| 5 | [5][0][0][0] | 005000 | 如5000公斤 |
| 6 | [输入] | 5000 | 返回称重状态 |

五、非线性修正

经过上面第二步的加载标定后，如果发现在某些点上仍有误差，我们还可以用非线性修正的方法进行修正。DS822-C型显示器具有30点非线性修正的能力。加载标定将清除原先的非线性修正。比如：在经过5000公斤砝码标定后，加载至10000公斤时，显示有误差，可以按以下操作方法修正：

第三章     标   定   调   试

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | ****** | 在称重状态下，保持10000公斤载荷在秤上不动。 |
| 3 | [标定] [3] | SEL 3 | 选择方式： 0- 参数设置 1- 标定零位 2- 标定加载点 3- 非线性修正 4- 存入标率 5- 调出标率 |
| 4 | [输入] | AdJUSt |  |
| 5 | [输入][1][0] [0][0][0] | 010000 |  |
| 6 | [输入] | 10000 | 返回称重状态 |

六、存入标率

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | ****** | 在称重状态下 |
| 3 | [标定][4] | SEL 4 | 选择方式：4- 存入标率 |
| 4 | [输入] [5] | to 0 to 5 | 选择输入位置（0～9） 例如：输入位置为5 |
| 5 | [输入] | ****** | 返回称重状态 |

注意：当标定加载点时标率将自动备份至存储位置0（一般情况下请不要将标率存入存储位置0）

七、调出标率

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插上标定头 | ****** | 在称重状态下 |
| 3 | [标定][5] | SEL 5 | 选择方式： 5- 调出标率 |
| 4 | [输入] [5] | From 0 From 5 | 选择调出位置（0～9） 例如：调出位置为5 |
| 5 | [输入] | ****** | 返回称重状态 |

第四章     操   作   方   法

1、开机

接通电源后,显示器显示软件版本号  d-0311 数秒后进入工作状态。在显示版本号期间，6个状态指示灯应全部不亮，否则表示仪表自检有故障。

“去皮”灯亮 ---- 表示RAM中数据丢失。

“毛重”灯亮 ---- 表示EEPROM中数据丢失。

“净重”灯亮 ---- 表示面板按键可能有故障。

“日期”灯亮 ---- 表示实时时钟错误。

“时间”灯亮 ---- 表示掉电检测错误。

“稳定”灯亮 ---- 表示RAM错误。

2、置零

只有显示在置零范围以内，且稳定灯亮时，置零起作用。按[置零]键，可以使显示

回零，此时零位指示灯亮。否则，置零不起作用。置零范围的设置参见标定一章。

3、去皮

一般去皮：在称重显示状态下，显示重量为正，且稳定灯亮时，按[去皮]键可以将显示重量作为皮重扣除，此时显示器显示净重为0，去皮指示灯亮。

预置皮重：在称重显示状态下，按[置皮]键，显示器显示tArE      ，再按[输入]键，显示：  000000，用数字键送入皮重后，再按[输入]键即可。

按车号调用皮重：在称重显示状态下，按[车号]键，显示器显示o  *****，用数字键送入正确的车号后，再按[去皮]键即可，此时显示器便从内存中找到该车号对应的皮重值调出使用

在称重显示状态下，且去皮指示灯亮时，再按一次[去皮]键，显示器便清零皮重值。去皮指示灯灭，显示器显示毛重值。

4、日期与时间的设置

| - 步骤 | - 按键操作 | - 显 示 | - 解  释 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - ****** | - 在称重显示状态下 |
| - 2 | - [时钟] | - yy.mm.dd | - “日期” 指示灯亮，yy、mm、dd分别为年月日 |
| - 3 | - [输入] | - hh.mm.ss | - “时间”指示灯亮，hh、mm、ss分别为时分秒 |
| - 4 | - [输入] | - ****** | - 返回称重显示状态 |

5、数据记录的贮存

（1）、本显示器的车号为5位数，货号为2位数。如贮存设置为自动时，数据贮存将自动进行，此时不能手动贮存，即[贮存]键无效。数据不稳定时或毛重≤0或净重≤0时，都不能进行贮存。数据贮存有以下三种方式：

1、先空车贮存，再重车贮存，或者先重车贮存，后空车贮存。也就是说要经过两次贮存才构成一组完整记录。

2、重车前来称量且皮重已知时，一次贮存便构成一组完整记录。

第四章     操   作   方   法

一次储存时，用[储存1]键，两次储存时，用[储存2]键。

（3）、关于自动贮存和打印：

自动贮存打印时，没有两次贮存方式。贮存的车号、货号为贮存前已设置好的车号、

货号（见标定一章）。自动贮存的皮重值分以下三种情况：

1、显示器的去皮指示灯亮时，便以当前称重的皮重值存入该组记录。

2、显示器的去皮指示灯不亮时，便自动在内存中查找该车号下的皮重值，并以该皮重值存入该组记录。

3、显示器的去皮指示灯不亮时，且内存中该车号下的皮重值没有时，便以0作为皮重值存入该组记录

（4）、若车号多255个时，显示器会显示Err   10，此时可以通过清除一节所介绍的方法清除显示器内的记录。若记录多于2000组时，显示器便会自动将最早的一次记录压出。

6、打印

- 如果打印设置为有效的，用[贮存]键每贮存完一组完整的记录的同时，便打印出该组称重记录。如因为某种原因，未能打印好完整记录，在排除故障之后，按一下[打印]键即可补充打印出当前贮存的记录。

（1）、打印每组记录的操作的方法：

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[贮存1] | - o ***** | 在称重显示状态下 |
| 2 | ·按数字键输入车号 ·按[输入] | - o 01111 | 输入车号 比如：01111 |
| 3 | ·输入货号 ·按[输入] | ## Hn ** ### Hn 11 | 输入货号 如：11，贮存结束，开始打印(注) |

注：1、只有当车号为零或皮重已知，在第一次以上操作后，才开始打印。

2、如使用空车、重车的两次贮存方法，在第一次操作后，因该组记录还不完整，显示器只显示[LOAD]约1.5秒以提示操作者，但不打印。需经过第二次操作才能打印。不过，此时若按[打印]键仍可将此不完整的记录打印出。打印出的结果总是：

①序号为空白，②毛重和净重均为0，③皮重值为当前显示重量。（见附录）

（2）打印各类报表

用[报表]键可以打印出以下几种报表，具体操作方法如下：

1、分类统计的日报表（即按时间、按车号、按货号）

2、总报表1（即按时间顺序所有记录）

3、总报表2（即按车号所有记录）

4、总报表3（即按货号所有记录）

5、总报表4（即所有车号和记忆皮重）

6、总报表5（显示器的所有参数设置和标定结果,即标率）

第四章     操   作   方   法

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[报表]键 ·送入日期 ·按[输入]键 | 在称重显示状态下 d **.** d 06.23 | ·显示当前日期（月、日）此时您可选择需要打印报表的日期 ·如：6月23日 |
| 2 |  | #### Prnt | ·此时，显示器便开始打印6月23日的日报表 |
| 3 |  | - ****** | ·打印完毕后显示器便自动退回称重显示状态。 |

注：在以上操作的第一步中将日期送入00.0*（* =1~5），再按[输入]键即可打印出相应的总报表（1~5）。

7、关于记录的清除：

（1）、用任何一种方式清除记录时，显示器都会显示[Sure 0]，请操作者选择是否肯定。

此时当“Sure”≠0，再按[输入]键表示确认。否认时，让“Sure”=0，再按[输

入]键或者按[称重]键退出。

（2）、操作方法：

- 在称重状态下，按[清除]键，可清除全部记录（包括所有车号和记忆的皮重）。

- 在称重状态下，按[车号]键，送入某车号后，再按[清除]键，可清除该车号，及对应的记忆皮重，以及对应的记录。

- 在称重状态下，按[P3]键，可清除最后一次贮存的称重记录

- 清除以下记录请查阅数据记录检查一节：某一车号对应的全部称重记录（该车号，以及它的记忆皮重）、某一货号对应的全部称重记录、任意一个称重记录。

8、关于数据记录的检查：

用[查询]键可以按不同的方式检查显示器内各种数据记录，当进入检查状态时，[查询]键和[输入]键具有相同的功能，操作方法如下；

（1）、按照日期检查记录

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[查询] ·按[输入] | 在称重状态下，显示rEAd 1 | 选择希望检查的内容和格式 rEAd= 1 -- 检查某一天的全部记录 2 -- 检查某车号的全部记录 3 -- 检查某货号的全部记录 4 -- 检查车号 |
| 2 | ·送日期 ·按[输入] | d **.** d 06.23 | 选择您希望检查的一天的记录 如：6月23日 接下去便依次显示6月23日的每次记录 |

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] | no. 0001 **.**.** 0 ***** hn ** ****** ****** ****** | 第一次记录 时间（时间指示灯亮） 车号 货号 毛重指示灯亮 皮重指示灯亮 净重指示灯亮 |
| 4 | ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] | no. 0002 **.**.** 0 ***** hn ** ****** ****** ****** | 第二次记录 时间（时间指示灯亮） 车号 货号 毛重指示灯亮 皮重指示灯亮 净重指示灯亮 |
| … | … | … |  |
|  | ·按[输入] | #### End | 检查结束，返回称重状态 |

第四章     操   作   方   法

①在第2步中按[清除]键可以清除该日期的全部称重记录。

②在第3步之后（包括第3步），按[清除]键可以清除您正在检查的该组称重记录。

（2）、按车号检查记录

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[查询] ·按[2] | 在称重状态下， rEAd 1 rEAd 2 | 选择2表示按车号检查记录 |
| 2 | ·按[输入] ·送车号 | 0 ***** 0 11111 | 选择您希望检查的一个车号的记录 如：11111 接下去便依次显示11111号车的全部称重记录 |
| 3 | ·按[输入] | ****** | 该车的记忆皮重值 |
| 4 | ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] | no. 0001 **.**.** **.**.** hn ** ****** ****** ****** | 第一次记录 日期（日期指示灯亮） 时间（时间指示灯亮） 货号 毛重（毛重指示灯亮） 皮重（皮重指示灯亮） 净重（净重指示灯亮） |

第四章     操   作   方   法

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] | no. 0002 **.**.** **.**.** hn ** ****** ****** ****** | 第二次记录 日期（日期指示灯亮） 时间（时间指示灯亮） 货号 毛重（毛重指示灯亮） 皮重（皮重指示灯亮） 净重（净重指示灯亮） |
| … | … | … |  |
|  |  | ### End | 结束 |

①、在第2步中按[清除]键可以该车号的全部记录，但记忆皮重值不被清除。

②、在第4步之后（包括第4步），按[清除]键可以清除您正在检查的该组称重记录。

- （3）、按货号检查称重记录

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[查询] ·按[3] ·按[输入] | 在称重状态下， rEAd 1 rEAd 3 | 选择3表示按货号检查记录 |
| 2 | ·送货号 ·按[输入] | hn ** hn 11 | 选择您希望检查哪一个货号的记录 如：11 接下去便依次显示11货号的全部称重记录 |
| 3 | ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] | no. 0001 0 ***** **.**.** **.**.** ****** ****** ****** | 第一次记录 车号 日期（日期指示灯亮） 时间（时间指示灯亮） 毛重（毛重指示灯亮） 皮重（皮重指示灯亮） 净重（净重指示灯亮） |
| 4 | ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] ·按[输入] | no. 0002 0 ***** **.**.** **.**.** ****** ****** ****** | 第二次记录 车号 日期（日期指示灯亮） 时间（时间指示灯亮） 毛重（毛重指示灯亮） 皮重（皮重指示灯亮） 净重（净重指示灯亮） |
| … | … | … |  |
|  |  | End | 结束 |

第四章     操   作   方   法

①、在第2步中按[清除]键可以清除该货号的全部记录

②、在第3步之后（包括第3步），按[清除]键可以清除您正在检查的该组称重记录

（4）、检查车号

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[查询] ·按[4] ·按[输入] | 在称重状态下， rEAd 1 rEAd 4 | 选择4表示检查车号 |
| 2 | ·按[输入] ·按[输入] | no. 001 0 ***** | 第一个车号 |
| 3 | ·按[输入] ·按[输入] | no. 002 0 ***** | 第二个车号 |
| … | … | … |  |
| n | ·按[输入] ·按[输入] | no. nnn 0 ***** | 最后一个车号 |
|  | ·按[输入] | End | 返回称重显示 |

注意：在以上操作过程中，每当显示车号时，按[清除]键可以清除该车号以及它的记忆皮重和该车号的全部称重记录。

- 9、关于记忆皮重的输入方法：

在本显示器可以长期记忆255个皮重值，输入方法有三种。

- （1）、用数字键输入皮重：（*：为原设置值）

| 步骤 | 操作 | 显示 | 解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ·按[车号] |  | 在称重状态下 |
| 2 | ·送车号 ·按[输入] | 显示[o ***** ] 显示[o 11111 ] | 送入车号 如：11111 |
| 3 | ·送入皮重 ·按[输入] | 显示[p *****] 显示[p 00100] | 送入皮重 如：100（公斤） |
|  |  | 返回称重显示 | 结束 |

（2）、称重法存皮重：

在毛重显示状态下，将空车放在秤台上，等称重稳定后，按[车号]键，送入车号后再按[存皮]即可。或者先按[存皮]键，再输入车号后按[输入]键。

（3）、每贮存一组称重记录时，如果该车号在内存中没有记忆皮重，则该组记录中的皮重值便作为该车辆的记忆皮重存入内存。

10、静态轴重计量

在称重状态下，按[轴重]键，可以将当前称量作为轴重累加，仪表显示累加重量，此时按[取消]键可以切换累加重量与当前称量的显示。在显示累加重量时按[储存1]或[储存2]键便可以将累加的重量作为整车重量进行储存。按[收尾]键可清除累加重量。

第四章     操   作   方   法

11、动态计量方法

DS822-D2型称重显示器具有动态整车计量和动态轴重计量方式。

1、按[P2]键，可以切换动态计量方式和静态计量方式：

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [P2] | dyn * | 在称重状态下按[P2]键 |
| 3 | [0] | dyn 0 | “dyn”设置为0 则为静态称重方式 |
| 4 | [输入] | 返回称重显示状态 |  |

| 步骤 | 操 作 | 显 示 | 解 释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | [P2] | dyn * | 在称重状态下按[P2]键 |
| 3 | [0] | dyn 1 | “dyn”设置为1 则为动态称重方式 |
| 4 | [输入] | 返回称重显示状态 | 如果此时未插标定头则退回称重显示 如果此时已插标定头则转入下一步： |
| 5 | [输入] | d1 0 | 设置前几轴的重量不计入总重。 该参数在动态轨道衡中十分有用，因为动态轨道衡常需要将车头重量不计入总重 |
| 6 | [输入] | F07 000000 | 在动态计量被作为判轮轴上秤或下秤的标准。F07 应设置为各种车的最小轮重的二分之一左右比较合理。 |
| 7 | [输入] | tn 10 | 作为一辆车收尾的时间判断标准。它是同一辆车相邻轮轴上秤的最小时间间隔。 |
| 8 | [输入] | dr 1.0000 | 动态计量的重量修正系数。 |
| 9 | [输入] | L 00.00 | 秤体宽度（米），用于测算车速 |

2、按[轴数]键，将轴数设置为1 时 可作为整车动态计量。设置为0时表示轴数不定（用于动态轨道衡、轴重秤、轮重秤）。

3、按[查询][5]  可查询每个轴的重量；按[查询][6] 可查询车速。

4、按[取消]键 可切换当前静态重量显示、动态累计重量显示、总轴数显示。

5、按[收尾]键 清零当前的动态计量，进入下一辆车的计量。

第五章     串 口 通 讯 方 法

1、串行口的连接方法

串行口用一只15芯RS232插头座,串行口工作方式有RS232信号或RS485信号。

1    2   3    4    5    6    7   8

9   10   11   12   13   14   15

串行通讯信号（232）

RXD   TXD                                  GND

A    B                 +5V 大屏幕（232）

(485通讯口)

2、数据格式

串行口通讯数据格式为：1位起始位、7位数据位、1位校验位和1位停止位。通讯方式由F04决定。

在第5页中介绍的参数中以下3个参数与通讯相关。

F13: modE  --  通讯方式：

0 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

1 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位奇校验位

2 -- 指令应答方式，数据格式为:8位ASC码  无校验位

3 -- 指令应答方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位但接受数据时，不检验校验字(CHK)是否正确或有无。

4 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

5 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位奇校验位

6 -- 连续发送方式，数据格式为:8位ASC码  无校验位

7 -- 连续发送方式，数据格式为:7位ASC码+1位偶校验位

F14: Adr   -- 通讯地址：1～26 对应A～Z，

F15: bt    -- 通讯信号波特率：

1 -- 600, 	2 -- 900, 	3 – 1200,  	4 – 2400， 5 -- 4800

6 -- 9600, 	7 – 19200  	8 – 38400， 9 – 57600, 0 -- 115200

3、串行口的连续发送方式

在该种方式下，显示器不断地将当前的称重信息向外发送。

F13  应设置为4、5、6、7

F14  =1 时 连续发送的内容：（XON）AA（±）nnnnnnptttttteff（CHK）（XOF）

（同指令方式中的“A”命令）

F14 = 3 时 连续发送内容：（XON）（ADD）c p1d1p2d2p3d3p4d4p5d5p6d6（CHK）（XOF）

（同指令方式中的“C”命令）

F14 = 4 时 xk3190的大屏幕输出方式

第五章      串 口 通 讯 方 法

F14 = 5 时 8142方式

F14 = 6 时 1705方式

F14 = 8 时 8803方式

4、串行通讯的指令方式

（A）：取当前称量和状态

主机命令：（XON）（ADD）A（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）a(±)nnnnnnptttttteff（CHK）（XOF）

其中：（±）nnnnnn  为净重

p  为小数点位置

tttttt  为皮重值

e  为出错状态

ff  为状态

（XON） 为前面所有的并成和检验

（CHK） 为HEX（02H）

（XOF） 为HEX（03H）

（C）：取当前显示内容

主机命令：（XON）（ADD）C（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）c p1d1p2d2p3d3p4d4p5d5p6d6（CHK）（XOF）

PI 为0时,第I个显示字小数点不亮，对应的指示灯不亮

为1时，第I个显示字小数点亮，对应的指示灯不亮

为2时，第I个显示字小数点不亮，对应的指示灯亮

为3时，第I个显示字小数点亮，对应的指示灯亮

dI为第I个显示字的显示内容，f 为各指示灯的显示情况

（K）：执行某一按键的功能

主机命令：（XON）（ADD）K kk（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）k(OK)（CHK）（XOF）

同时从机执行第“kk”号按键的功能

（N）：取最早的一次记录

主机命令：（XON）（ADD）N（CHK）（XOF）

从机回答：

(1)、（XON）（ADD）nNo（CHK）（XOF） 表示无记录

(2)、（XON）（ADD）n yymmdd hhnnss ccccc uu gggggg tttttt（OK）（CHK）

（XOF） (gggggg为毛重，tttttt为皮重)

（O）：清除最早的一次记录

主机命令：（XON）（ADD）O（CHK）（XOF）

从机回答：（XON）（ADD）ook(OK)（CHK）（XOF）

（V）：设置日期和时间

主机命令：（XON）（ADD）V yymmdd hhnnss（CHK）（XOF）

第五章      串 口 通 讯 方 法

从机回答：（XON）（ADD）v（OK）（CHK）（XOF）

（yy、mm、dd 、hh、nn、ss分别为年、月、日、时、分、秒）

第六章     显示器的自检功能

插上标定头，在称重显示状态下按 测试 键，可以测试仪表的各硬件功能，操作方法如下：在称重显示状态下按 测试 键，显示tESt   1，进入测试选择

此时: [1]  [输入] ---- 检测控制器所有显示发光管是否正常

        [2]  [输入] ---- 检测键盘按键是否正常

        [5]  [输入] ---- 检测传感器或A/D板是否正常

⑴、检测发光管时，数字01234567890.1.2.3.4.5.6.7.8.9.依次从最右边的一位数码管移入直至全部移出最左边的一位数码管后， 6个指示灯再从左至右依次亮1秒钟结束，返回测试选择状态。

⑵、检测键盘按键时，控制器显示KEY   00，此时每按一键，便显示该键的代号，但按 [返回] 键时，返回测试选择状态。

⑶、检测传感器信号或A/D板时，控制器显示传感器输出毫伏数，如显示  Err 06一般情况是由于未能正确连接传感器所致，也可能是由于控制器内部A/D板有故障。区分上述两种原因的最简单方法是按下图所示方法连接，再进行上述测试，若显示正常信号则可基本肯定是由于传感器的问题，请您再仔细检查传感器连接情况，或和传感器生产厂家联系。相反若显示出错信号，则表示控制器内部有故障，需要和本公司联系有关维修事宜。

1     2     3     4    5

6     7     8     9

1KΩ

1KΩ

A/D测试连接方法示意图

- 第七章 一些特殊显示的意义和出错情况的处理

（1）、显示[ ----   ]: 表示请您稍等,最长不超过10秒。

（2）、显示[Print   ]：表示显示器正在与打印机的数据的传输之中

（3）、显示[LoAd  ]：数据贮存时作此显示约1.5秒以提示操作者

（4）、显示[no     ]：表示无相应的记录

（5）、显示[End    ]：数据检查中结束的提示符

（6）、显示[SurE  *]：清除数据记录时选择确认与否认

（7）、显示[Err    P]：打印机未连或打印机出错，按任意键退出

（8）、显示[Err   01]：传感器信号线接反

（9）、显示[Err   02]：如果这是一台未经调试的秤，经过标定以后，出错信号就会消失。如果这是一台在使用中的秤，表示空秤零点低于标定时零超过了9%F.S

（10）、显示[Err  03]：超载报警信号,如果这是一台未经调试的秤,经过标定以后,出错信号就会消失

（11）、显示[Err  04]：接线盒与显示器不通

（12）、显示[Err  05]：标定错误，通常是传感器连线接反

（13）、显示[Err  06]：传感器连线错误

（14）、显示[Err  08]：操作错误

（15）、显示[Err  09]：表示无此车号

（16）、显示[Err  10]：表示车号贮存已多于255个

（17）、显示[Err  11]：零或负称重或不稳时不能贮存

（18）、显示[Err  12]：Arr必须在1~4范围内

（19）、显示[Err  13]：tyPE选择错误

（20）、显示[Err  14]：分度值不能为1、2、5、10、20、50、100以外的数

- （21）、显示[Err  15]：dc值必须小于5

（23）、显示[Err  17]：您所送入的数据超出范围

- （24）、显示[Err  18]：键盘有问题，显示约10秒后进入正常的称重显示

本显示器自销售之日起一年内，在正确使用条件下，出现非人为故障

属保修范围，请用户将产品及保修卡（编号相符），一同寄往本公司。本公

司对显示器实行终身维修。

- 附  录

| 称 重 单 |  |  | 称 重 单 |  |  | 称 重 单 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 0001 |  | 序号 | 0001 |  | 序号 | 0001 |
| 日期 | 97-6-23 |  | 日期 | 97-6-23 |  | 日期 | 97-6-23 |
| 时间 | 17.02.30 |  | 时间 | 17.02.30 |  | 时间 | 17.02.30 |
| 车号 | 11111 |  | 车号 | 11111 |  | 车号 | 11111 |
| 货号 | 011 |  | 货号 | 011 |  | 货号 | 011 |
| 毛重 | 1.000(kg) |  | 毛重 | 1.000(kg) |  | 毛重 | 1.000(kg) |
| 皮重 | *0.300(kg) |  | 皮重 | *0.300(kg) |  | 皮重 | *0.300(kg) |
| 净重 | 0.700(kg) |  | 净重 | 0.700(kg) |  | 净重 | 0.700(kg) |

称      重       单            日期：97-06-23

| 序号 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重（kg） | 皮重（kg） | 净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 17.05.20 | 11111 | 010 | 1.000 | *0.300 | 0.700 |
| 0002 | 17.05.50 | 11112 | 011 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 0003 | 17.06.10 | 11113 | 012 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 累计： 毛重：3.000（kg） 净重：2.100（kg） |  |  |  |  |  |  |

日      报      表  1          日期：97-06-23

| 序号 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重（kg） | 皮重（kg） | 净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 17.03.20 | 11111 | 010 | 1.000 | *0.300 | 0.700 |
| 0002 | 17.03.50 | 11112 | 011 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 0003 | 17.04.10 | 11113 | 012 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 累计： 毛重：3.000（kg） 净重：2.100（kg） |  |  |  |  |  |  |

日     报     表  2             日期：97-06-23

| 序号 | 车号 | 车重（kg） | 次数（kg） | 总毛重（kg） | 总净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 11111 | 0.500 | 0001 | 5.000 | 4.500 |
| 0002 | 11112 | 0.500 | 0001 | 5.000 | 4.500 |

日     报     表  3             日期：97-06-23

| 序号 | 货号 | 次数 | 总净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 010 | 0001 | 4.500 |
| 0002 | 011 | 0001 | 4.500 |

总      报      表   1

| 序号 | 日期 | 时间 | 车号 | 货号 | 毛重（kg） | 皮重（kg） | 净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 97-06-23 | 17.02.30 | 11111 | 020 | 1.000 | *0.300 | 0.700 |
| 0002 | 97-06-23 | 17.03.20 | 11111 | 030 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 0003 | 97-06-23 | 17.03.50 | 11112 | 031 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 0004 | 97-06-23 | 17.04.10 | 11112 | 021 | 1.000 | 0.300 | 0.700 |
| 0005 | 97-06-24 | 17.49.30 | 11113 | 030 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 0006 | 97-06-24 | 17.49.40 | 11113 | 032 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 0007 | 97-06-24 | 17.50.00 | 11114 | 021 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 0008 | 97-06-24 | 17.50.10 | 11114 | 021 | 1.000 | 0.500 | 0.500 |
| 累计： 毛重：8.000（kg） 净重：4.800（kg） |  |  |  |  |  |  |  |

总      报     表  2

| 序号 | 车号 | 车重（kg） | 次数 | 总毛重（kg） | 总净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 22222 | 1.300 | 0001 | 4.000 | 1.400 |
| 0002 | 11111 | 0.300 | 0002 | 4.000 | 3.400 |
| 0003 | 66666 | 3.500 | 0003 | 14.000 | 3.500 |
| 0004 | 33333 | 0.500 | 0004 | 4.000 | 2.000 |

总   报   表  3

| 序号 | 货号 | 次数 | 总净重（kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001 | 001 | 0010 | 64.00 |
| 0002 | 002 | 0010 | 64. 00 |

总  报  表4

| 序号 | 车号 | 车重（kg） |
| --- | --- | --- |
| 0001 | 11111 | 0.133 |
| 0002 | 22222 | 0.200 |
| 0003 | 33333 | 0.300 |
| 0004 | 44444 | 0.500 |
| 0005 | 55555 | 0.700 |
| 0006 | 66666 | 3.200 |

注：带“*”的皮重值为人为设定，不带“*”的皮重值为通过正常称量所得。

称重技术又进步了！

汽车衡、动态汽车衡、动态轴重秤、动态轨道衡

等称重系统的首选仪表

轴重累加功能

汉字个性化打印

分度值自动切换

更精密的A/D转换技术，分辨率更高

动态轴重计量

动态整车计量

30点非线性修正

系统漂移补偿

检测传感器故障

- 汉字个性化打印：	用户可根据自己的喜好编制自己需要的磅单打印格式， 可以打印汉字的货名等；

- 轴重累加功能：  	一台小量程的汽车衡也能称出大吨位的汽车了；

- 分度值自动切换：	一台大量程的汽车衡也能准确地称出小吨位的汽车了；

- 30点非线性修正: 	满足更高精度的要求；